Iława, 20.01.2018r.

**dotyczy: dostawy sprzętu i wyposażenia na potrzeby sali cięć cesarskich z podziałem na 4 zadań dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 3/2018)**

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści zawartych w SIWZ. Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1579 , 2018) odpowiada:

**Zapytanie 12**

Zadanie nr 1 Dostawa stołu operacyjnego

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści do postepowania stół operacyjny z regulacją wysokości w zakresie od 600 do 950 mm co jest parametrem bardziej dostosowanym do potrzeb sali cięć cesarskich?

**Odpowiedź: Nie**

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny z regulacją w zakresie +45°/-90° co jest zakresem większym od wymaganego?

**Odpowiedź: Tak**

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny z regulacja przechyłów bocznych   
w zakresie 20°/20° co jest parametrem w zupełności wystarczającym na potrzeby sali cięć cesarskich?

**Odpowiedź: Tak**

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny z regulacja przechyłów Trendelenburga   
w zakresie 25°/25° co jest parametrem w zupełności wystarczającym na potrzeby sali cięć cesarskich?

**Odpowiedź: Nie**

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny z regulacja kąta nachylenia podnóżków   
w płaszczyźnie pionowej: - 90o do 20o co jest parametrem minimalnie różnym od wymaganego?

**Odpowiedź: Tak**

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny wyposażony w przesuw wzdłużny blatu   
w zakresie 320 mm realizowany przez napęd elektromechaniczny w celu pełnej współpracy z ramieniem C?

**Odpowiedź: Tak**

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny wyposażony w mechaniczne wypiętrzenie klatki piersiowej?

**Odpowiedź: Nie**

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny wyposażony w przewodowy pilot   
z sygnalizacją diodową stanu naładowania akumulatorów oraz blokady stołu do podłoża która jest realizowana elektrycznie co jest parametrem lepszym od wymaganego?

**Odpowiedź: Tak**

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny z panelem sterującym umieszczonym   
z boku kolumny z możliwością regulacji funkcjami stołu bez przycisku do zmiany orientacji blatu   
i pozycji „0”?

**Odpowiedź: Panel sterujący na pilocie oraz na kolumnie stołu**

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny mobilny z czterema kołami o średnicy   
100 mm co jest parametrem minimalnie różnym od wymaganego?

**Odpowiedź: Tak**

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny blokowany do podłoża elektrycznie co jest parametrem lepszym od wymaganego?

**Odpowiedź: Tak**

Pytania dotyczące SIWZ

Pytanie nr 12

dotyczy rozdziału XIII pkt 1.2

Czy w podaniu punktacji za oferowany okres gwarancji nie zaszła omyłka?

Najdłuższy okres gwarancji „72 miesiące” jest oceniany na 20 pkt, natomiast w zdaniu następnym mowa jest o 40 pkt jako najwyższej liczbie punktów do uzyskania w kryterium gwarancja.

**Odpowiedź: Tak, zaszła omyłka.Punktacja prawidłowa:**

**24 m-cy - 0 pkt.**

**36 m-cy -10 pkt.**

**48 m-cy -20 pkt.**

**60 m-cy -30 pkt.**

**72 m-cy -40 pkt.**