Iława, 28.05.2018r.

dotyczy: dostawy sprzętu medycznego z podziałem na 7 części dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 12/2018)

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści zawartych w SIWZ. Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1579 , 2018)  odpowiada:

Zapytanie nr 14

Pytanie nr 1

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Odpowiedź: Dopuszcza

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 2

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 3

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie  nr 4

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 5

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 6

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 7

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 8

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 9

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 10

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 11

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 12

Odpowiedź:

Pytanie  nr 13

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 14

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 15

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 16

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 17

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zapytanie 15

Część nr 2 Stół operacyjny z wyposażeniem

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści do postepowania na zasadzie równoważności wysokiej klasy stół operacyjny dedykowany do wszystkich zabiegów operacyjnych w tym specjalistycznych w zależności od wyposażenia:

|  | Ogólnochirurgiczny stół z napędem elektro-hydraulicznym |
| --- | --- |
|  | Podstawa stołu zawieszona na wysokości uniemożliwiającej wsunięcie stóp pod podstawę przez co eliminuje się ryzyko potknięcia podczas szybkiego wysunięcia stóp. |
|  | Koła zabudowane w podstawie, nie wystające poza zarys podstawy |
|  | Ładowarka/moduł zasilający zabudowane w obudowie stołu |
|  | Akumulator pozwalający na wykonanie min 50 - 80 ruchów stołem (przybliżony czas pracy około 2 tygodni) |
|  | Blat w konfiguracji złożonej z następujących segmentów: - płyta podgłówka, - płyta pleców, dzielona z wypiętrzeniem piersiowym - płyta siedzenia, - płyta nożna dwuczęściowa |
|  | Regulacja mechaniczna wypiętrzenia piersiowego 120mm |
|  | 5 segmentowy przezierny dla promieni RTG blat z możliwością monitorowania pacjenta ramieniem C |
|  | Blat stołu przesuwny na długości 320mm |
|  | Szyny boczne oraz kolumna stołu wykonane z niklowo chromowej stali |
|  | Wymiary stołu: - Długość całkowita 2060 mm - Minimalna wysokość bez materaca 600mm - Maksymalna wysokość bez materaca min 950mm - Szerokość bez szyny bocznej 520 mm - Szerokość z szyną boczną 590 mm |
|  | Możliwość specjalnego ustawienia stołu na potrzeby zabiegów laryngologicznych oraz neurologicznych na wysokości 400mm (bez materaca) |
|  | Maksymalne obciążenie stołu w pozycji normalnej: 380kg |
|  | Maksymalne obciążenie robocze stołu: 275kg |
|  | Przechył Trendelenburga: 25˚ |
|  | Przechył anty-Trendelenburga: 25˚ |
|  | Przechył boczny stołu w lewo/prawo: 20˚ / 20˚ |
|  | Regulacja kątowa podgłówka góra/dół: 45˚ / 90˚ |
|  | Blokada podgłówka zwalniana za pomocą dźwigni na całej szerokości stołu co pozwala w łatwy sposób zmieniać położenie podgłówka z trzech stron stołu. |
|  | Regulacja kątowa płyty pleców w górę/dół: 80˚ / 40˚ |
|  | Regulacja kątowa płyt podnóżka góra/dół: 20˚ / 90˚ |
|  | Regulacja kątowa płyt podnóżków na boki: 180˚ |
|  | Materace dwuwarstwowe, o właściwościach: - grubości 75 mm, - antystatyczne, - wodoodporne, - łączone za pomocą ultradźwięków, nie klejone ani nie zszywane, - z przeciwodleżynowej pianki poliuretanowej, zapewniającej równomierny rozkład sił, nie zakłócający przepływu krwi w organizmie pacjenta, - zdejmowane, - odporne na środki dezynfekujące |
|  | Materace z pianki dostosowującej się do kształtu ciała pacjenta dla części: - część pleców i siedzenia - Płyty podgłówka - Płyty podnóżka |
|  | Dwa panele sterowania: panel sterowania na kolumnie, pilot zdalnego sterowania. Możliwość podłączenia dodatkowego nożnego kontrolera odpornego na zachlapania. |
|  | Panel sterowania na kolumnie wykorzystujący mechanizm dwuprzyciskowej kontroli, zabezpieczający przed przypadkową zmianą ustawień stołu |
|  | Funkcje obsługiwane za pomocą pilota zdalnego sterowania oraz panelem na kolumnie: - Włączanie/wyłączanie, - Blokowanie/odblokowanie kół - Uniesienie/opuszczenie blatu stołu - Pozycja Trendelenburga/anty-Trendelenburga - Przechył boczny stołu w lewo/prawo - Płyta pleców - Przesuw wzdłużny blatu |
|  | Sygnalizacja na pilocie zdalnego sterowania oraz na panelu sterującym na kolumnie: - Sieciowego zasilania - Naładowania akumulatorów - Włączonego zasilania - Stanu blokady kół - Przekroczenia limitu |
|  | Dodatkowe funkcje dostępne na pilocie zdalnego sterowania ustawiane jednym przyciskiem: - Pozycja Flex (ustawienie płyt lędźwiowej oraz pleców pod kątem 220˚) - Re-flex (ustawienie płyt lędźwiowej oraz pleców pod kątem 110˚) - Pozycja „0” |
|  | System automatycznie wyłączający pilot zdalnego sterowania po 4 minutach nie używania |
|  | Powierzchnie stołu łatwe do czyszczenia i dezynfekcji przy pomocy ogólnodostępnych środków czyszczących |
|  | Możliwość zamiany płyty podgłówka z płytami podnóżków |
|  | Stół wyposażony w Wyposażenie stołu: - wieszak na kroplówki – 1 szt. - przystawki pod rękę ruchome w dwóch płaszczyznach (góra/dół i na boki) – 2 szt. - ramka ekranu ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości i obrotu wokół osi pionowej – 1 szt. - przystawka do operacji ręki, do operowania przedramienia w pozycji leżącej pacjenta (przezierna dla promieni RTG) – 1 szt. - podpórka do operacji ręki, do przeprowadzenia zabiegów i operacji kończyn górnych – 1 szt. - uchwyt przewodów anestezjologicznych, do podwieszania przewodów anestezjologicznych – 1 szt. - pas brzuszny, do unieruchamiania ciała pacjenta na stole operacyjnym – 1 szt. - podkolanniki do podpierania nóg w pozycji leżącej lub siedzącej, z uchwytem mocującym do listwy bocznej stołu- 1 komplet -oparcie łonowe do podpierania pacjenta w pozycji bocznej od strony podbrzusza – 2 szt. - oparcie boczne do stabilizacji pacjenta w pozycji bocznej – 2 szt. - oparcie boczne z dźwignią do stabilizacji pacjenta w pozycji bocznej – 2 szt. - oparcie barkowe boczne do stabilizacji w pozycji leżącej od strony barków lub boku pacjenta – 2 szt. - podpórka do operacji ramienia, do podpierania ramienia pacjenta w pozycji leżącej podczas operacji barku – 1 szt. -przystawka ortopedyczna – 1 szt. - pozycjoner przeciwodleżynowy – 2 szt. wykonany z medycznego żelu silikonowego, wielokrotnego użytku, do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, żel nie wycieka w przypadku przecięcia powłoki, przezierny dla promieni RTG, podkładka pod rękę, wymiary 500x150x40 mm - pozycjoner przeciwodleżynowy – 1 szt. wykonany z medycznego żelu silikonowego, do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, żel nie wycieka w przypadku przecięcia powłoki, przezierny dla promieni RTG, półwałek, wymiary 300x150x70 mm |

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Część nr 3 Zestaw kardiomonitorów z centralą monitorującą

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o wadze poniżej 7kg wraz z bateriami? Proponowana waga nieznacznie odbiega od wymaganej. Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż waga nie ma takiego znaczenia w kontekście mało transportowych rozmiarów monitora oraz wymogu punktu 28 niniejszej specyfikacji, w którym Zamawiający wymaga aby monitor był mocowany do ściany

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie  nr 3

Czy Zamawiający dopuści urządzenie pozwalające na prezentację 1 z 3 odprowadzeń rzeczywistych EKG przy rejestracji z 3 elektrod?

Prezentacja 6 odprowadzeń z 3 elektrod wskazuje, że są to odprowadzenia rekonstruowane przez algorytm i parametr nie ma żadnej wartości diagnostycznej. Z technologicznego punktu widzenia nie jest możliwe wyświetlenie 6 odprowadzeń rzeczywistych z kabla 3 elektrodowego w tym samym czasie.

Proponowane rozwiązanie zapewni monitorowanie 7 krzywych z 5 odprowadzeń.

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z alarmem bezdechu konfigurowalnym w zakresie od 10 do 40 sekund?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w dedykowany moduł SpO2 w technologii natywnej producenta odporny podobnie jak Nellcor na niską perfuzję i artefakty ruchowe?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie nr  6

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w moduł pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z pomiarem rytmu serca w zakresie od 40 do 240 [ud./min], który to zakres różni się nieznacznie od wymaganego?

Odpowiedź: Nie

Pytanie  nr 7

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością rozbudowy o 3 kanałowy rejestrator termiczny?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie  nr 8

Czy Zamawiający dopuści centralę monitorującą wyposażoną w możliwość podglądu trendów tabelarycznych i graficznych z pamięci trendów graficznych i tabelarycznych wszystkich parametrów z ponad 150h przy rozdzielczości 1min?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie  nr 9

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w moduł pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z pomiarem rytmu serca, z tego modułu, w zakresie od 40 do 240 [ud./min]?

Odpowiedź: Nie

Pytania dotyczące wzoru umowy

Pytanie  nr 10– dotyczy §7 ust. 2

Czy Zamawiający zgodzi się, aby kara umowna była liczona od wartości brutto niedostarczonego sprzętu za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź:  Nie