Iława,18.06.2018r.

**dotyczy: dostawy łóżek i szafek przyłóżkowych z podziałem na 3 zadania dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie**

**(nr sprawy 17/2018)**

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści zawartych w SIWZ. Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1579 , 2018) odpowiada:

**Zapytanie nr 1**

Zadanie nr 2 Łóżka szpitalne hydrauliczne i szafki przyłóżkowe:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści łóżko, z segmentami leża wypełnionymi stalową siatką montowaną na stałe o wymiarach oczek 5x10 cm?

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu oparcia pleców oraz uda wykonywaną za pomocą dwóch niezależnych dźwigni umieszczonych pod ramą leża w miejscu łatwego dostępu dla leżącego pacjenta?

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne na ¾ długości łóżka z profili stalowych chromowane składane wzdłuż ramy leża z dodatkowym protektorem chroniące pac jęta na całej długości , spełniające najnowsza normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie 5 kolorów wypełnienia szczytów?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania i dołączenia do oferty certyfikatu ISO 13485:2003? Oferowane wyroby medyczne łóżka szpitalne, szafki przyłóżkowe i materace posiadają deklarację zgodności CE oraz zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, co potwierdza spełnianie europejskich norm zharmonizowanych dotyczących wyrobów medycznych. Obowiązująca Ustawa o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 Dz. U. Nr 107, poz. 679 i wydane przez Ministra Zdrowia związane z nią Rozporządzenia nie nakłada na Wytwórców produkujących wyroby medyczne klasy I obowiązku posiadania przez wytwórców w/w certyfikatu.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiajacy wymaga posiadania przez zaoferowane produkty w/w certyfikatów, nie wymaga dołączenia ich do oferty ani złożenia na wezwanie Zamawiającego.**

**Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający dopuści szafkę o wysokości 800mm?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający dopuści szafkę z kółkami jezdnymi w obudowie metalowej ocynkowanej?

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Zadanie nr 3 Łóżka szpitalne i szafki przyłóżkowe**

**Pytanie nr 8**

Zadanie nr 3 Łóżka szpitalne i szafki przyłóżkowe

Czy Zamawiający dopuści łózklo o szerokości całkowitej zewnętrznej 1030mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 9**

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej zewnętrznej 990mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 10**

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości/ wewnętrznej leża 860mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 11**

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości wewnętrznej leża 820mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 12**

Czy Zamawiający dopuści lóżko z segmentami leża wypełnionymi siatką zgrzewaną o oczkach 5x5 cm z drutu fi 5 mm?

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Pytanie nr 13**

Czy Zamawiający dopuści lóżko z leżem podpartym 1 poprzeczką z kształtownika 25x25 mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 14**

Czy Zamawiający dopuści barierki boczne o wymiarach 152,5 cm i wysokości 38 cm mocowane do ramy leża za pomocą śrub?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 15**

Czy Zamawiający dopuści barierki z systemem blokowania i odblokowania znajdującym się z na końcu barierek od strony głowy?

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Pytanie nr 16**

Czy Zamawiający oczekuje aby leże łóżka miało wysokość 50 cm niezależnie do tego czy lóżko będzie na stopkach czy na kółkach?

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Pytanie nr 17**

Czy Zamawiający dopuści mocowanie kółek lub stopek za pomocą łatwo montowanej przetyczki osadzanej w otworze?

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Pytanie nr 18**

Czy Zamawiający dopuści lóżko o wadze 68kg?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 19**

Czy Zamawiający dopuści materac szpitalny w pokrowcu paro przepuszczalnym, zmywalnym o wymiarach dostosowanych do wymiarów leża o wysokości 15 cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 20**

Czy Zamawiający dopuści szafkę o wysokości 800mm?

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Pytanie nr 21**

Czy Zamawiający dopuści szafkę z kółkami jezdnymi w obudowie metalowej ocynkowanej?

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Zapytanie nr 2**

**Pytanie nr 1**


PYTANIE DO ZADANIA NR 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżek szpitalnych zgodnych z opisem SIWZ bez szafek przyłóżkowych, dotyczy Zadania nr 3.

**Odpowiedź:Nie**


**Zapytanie nr 3**

**Pytanie nr 1**

****


**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 2**

****


**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 3**




**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**


**Pytanie nr 4**



**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**


**Pytanie nr 5**






**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 6**




**Odpowiedź: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.**

**Pytanie nr 7**




**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 8**




**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 9**




**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 10**

****


**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 11**




**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 12**

****


**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 13**




**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 14**




**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 15**



**Odpowiedź: Nie**

**Pytanie nr 16**



**Odpowiedź: Nie**

**Pytanie nr 17**


****

**Odpowiedź: Tak**


**Pytanie nr 18**



**Odpowiedź: Tak**




**Pytanie nr 19**

****


**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 20**

****


**Odpowiedź:Tak, zamawiający wymaga blatu szafki wykonanego z płyty typu HPL**

**Pytanie nr 21**



**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**


**Pytanie nr 22**



**Odpowiedź:Tak.**


****

**Pytanie nr 23**

****

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 24**

****


**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 25**




**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 26**




**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 27**

****


**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 28**



**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 29**



**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Zapytanie nr 4**

Zadanie nr 1

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacja segmentu uda w zakresie 0-43°, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

**Odpowiedź:Tak**

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z Trendelenburgiem 18° i anty-Trendelenburgiem 16°, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

**Odpowiedź:Tak**

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający dopuści łóżko sterowane tylko za pośrednictwem pilota przewodowego bez akumulatora?

**Odpowiedź:**

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w akumulator ze sterowaniem za pośrednictwem pilota przewodowego oraz panelu centralnego?

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze sterowaniem za pomocą panelu centralnego oraz pilota przewodowego z możliwością selektywnej blokady funkcji na pilocie przewodowym za pośrednictwem panelu centralnego?

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze sterowaniem na panelu centralnym oraz pilocie przewodowym z regulacją wszystkich funkcji za pośrednictwem panelu centralnego oraz regulacją oparcia pleców, oparcia uda, autokonturu, regulacji wysokości, poz. anty-Trendelenburga za pomocą pilota przewodowego?

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością przedłużenia leża o 28 cm?

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Pytanie nr 8**

Czy Zamawiający dopuści deklarację zgodności zamiast certyfikatu posiadania znaku CE? Deklaracja zgodności jest dokumentem właściwym dla wyrobów medycznych.

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Pytanie nr 9**

Czy Zamawiający dopuści wpis, bądź zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych? Są do dokumenty właściwe dla wyrobów medycznych.

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Pytanie nr 10**

Czy Zamawiający dopuści Certyfikat ISO 13485:2012, który jest aktualną wersją ISO 13485:2003?

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Pytanie nr 11**

Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

**Odpowiedź: Dopuszcza**

Zadanie nr 2

**Pytanie nr 12**

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z regulacja wysokości leża w zakresie 430-830 mm?

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Pytanie nr 13**

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z siatką w leżu odejmowaną?

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Pytanie nr14**

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z siatką w leżu o oczkach 5 x 10 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Pytanie nr 15**

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z regulacją segmentu uda w zakresie 0-85°?

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Pytanie nr 16**

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne o szerokości całkowitej 102,5 cm?

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Pytanie nr 17**

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z regulacją segmentu pleców oraz segmentu uda za pomocą dwóch dźwigni?

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Pytanie nr 18**

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne bez możliwości mocowania pasów?

**Odpowiedź: Nie**

**Pytanie nr 19**

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z leżem wypełnionym płytami z polipropylenu?

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Pytanie nr 20**

Czy Zamawiający dopuści deklarację zgodności zamiast certyfikatu posiadania znaku CE? Deklaracja zgodności jest dokumentem właściwym dla wyrobów medycznych.

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Pytanie nr 21**

Czy Zamawiający dopuści wpis, bądź zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych? Są do dokumenty właściwe dla wyrobów medycznych.

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Pytanie nr 22**

Czy Zamawiający dopuści Certyfikat ISO 13485:2012, który jest aktualną wersją ISO 13485:2003?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 23**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem wykonanym z płyty tworzywowej hpl?

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Pytanie nr 24**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z kołami tworzywowymi?

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Pytanie nr 25**

Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

**Odpowiedź:Tak**

Zadanie nr 3

**Pytanie nr 26**

Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

**Odpowiedź:**  Tak

**Pytanie nr**

Czy Zamawiający dopuści deklarację zgodności zamiast certyfikatu posiadania znaku CE? Deklaracja zgodności jest dokumentem właściwym dla wyrobów medycznych.

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Pytanie nr 27**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem wykonanym z płyty tworzywowej hpl?

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Pytanie nr 28**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z kołami tworzywowymi?

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Jednocześnie, na podstawie art. 38 ust. 6 w powiązaniu z art. 38 ust. 1 pkt. 1) w/w ustawy Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 21.06.2018 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 21.06.2018 r. do godz. 10:15**