Iława, 10.09.2019 r.

**dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę ambulansu ratunkowego typu B z wyposażeniem dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 23/2019)**

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści zawartych w SIWZ. Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz 1986) odpowiada:

**Zapytanie nr 1**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadzie równoważności nowoczesny defibrylator Zoll XSeries, posiadający następujące tryby pracy: defibrylacja, stymulacja, monitorowanie 12 odprowadzeń EKG z zapewnieniem możliwości bezkosztowej transmisji badań EKG i innych danych medycznych oraz ich odbioru w powszechnie używanym w Polsce systemie teletransmisji, we wskazanych przez Zmawiającego placówkach hemodynamiki. Defibrylator o następujących parametrach technicznych:

|  |
| --- |
| **Zasilanie** |
| **1.** | Sieciowe + akumulatorowe (bateryjne) |
| **2.** | Czas pracy z baterii(akumulatora) przy monitorowaniu – min. 6 h |
| **3.** | Ilość defibrylacji z energią 200J przy pracy na baterii – min. 100 |
| **4.** | Możliwość ładowania baterii (akumulatora) z AC 230V 50/60Hz |
| **Funkcje (cechy)** |
| **5.** | Urządzenie przenośne |
| **6.** | Ciężar kpl urządzenia – max 10 kg |
| **Monitorowanie funkcji życiowych: EKG** |
| **7.** | Ilość kanałów EKG – max. 12  |
| **8.** | Interpretacja i analiza przebiegu EKG w zależności od wieku pacjenta |
| **9.** | Pomiar uniesienia odcinka S-T w mm |
| **Defibrylacja** |
| **10.** | Elektrody defibrylująco-stymulująco-monitorujące |
| **11.** | Defibrylacja ręczna |
| **12.** | Defibrylacja półautomatyczna AED |
| **13.** | Zakres dostarczania energii: 1 – 200 J |
| **14.** | Ilość poziomów energetycznych dla defibrylacji zewnętrznej: 20 |
| **15.** | Dwufazowa fala defibrylacja |
| **16.** | Kardiowersja |
| **Stymulacja przezskórna serca** |
| **17.** | Tryb stymulacji - na żądanie i asynchroniczny |
| **18.** | Zakres regulacji częstotliwości impulsów stymulujących: 30 – 180/min. |
| **19.** | Zakres regulacji amplitudy impulsów stymulujących: 0 – 140 mA |
| **20.** | Elektrody jednorazowego użytku do defibrylacji i stymulacji przezskórnej min. 2 kpl.  |
| **Ekran**  |
| **21.** | Kolorowy o przekątnej ekranu 6,5 |
| **22.**  | Funkcja obserwacji przy dużej ekspozycji słonecznej. |
| **23.** | Możliwość jednoczesnej obserwacji 3 krzywych dynamicznych. |
| **Alarmy**  |
| **24.** | Alarmy wszystkich monitorowanych funkcji |
| **Drukarka**  |
| **25** | Szerokość papieru: 80 mm. |
| **26.** | Ilość kanałów jednocześnie drukowanych: 3 |
| **27.** | Przesuw papieru: 2 prędkości (25 i 50 mm/sek) |
| **Inne wymagania** |
| **28.** | Możliwość archiwizacji przebiegu pracy urządzenia, stanu pacjenta, odcinków krzywej EKG, wykonanych czynności i wydarzeń w pamięci oraz wydruk tych informacji |
| **29.** | Możliwość transmitowania badań EKG i innych danych medycznych z defibrylatora do stacji odbiorczych pracujących w systemie Medgate powszechnie używanych w Polsce. |
| **30** | Bezpłatny dostęp do serwera przy transmisji danych. |
| **31.** | Odporny na wstrząsy (upadki) i drgania. |
| **32.** |  Odporność na wilgoć IP55 |
| **33.**  | Certyfikowany uchwyt do montażu w karetce. |
| **34.** | Instrukcja obsługi w języku polskim |
| **35.** | Deklaracja zgodności |
| **36.** | Certyfikat CE |

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Zapytanie nr 2**

**Pytanie 1**

1.Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe samochodu bazowego dotyczące np. wymianu oleju, klocków, filtrów, itd. w okresie gwarancji mają być wliczone w cenę oferty – tzw. oryginalny pakiet serwisowy danego producenta (to może podnieść jej

koszt o ok 10 tys.), czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty w ASO będzie za nie płacił. Wykonawca podkreśla, że nie chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna ale o standardowe przeglądy które są niezbędne w celu jej utrzymania.

**Odpowiedź: Nie- jest to o stronie Zamawiającego.**

**Pytanie nr 2**

2.Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe zabudowy medycznej, mają być wliczone w cenę oferty czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty serwisu będzie za nie płacił. Wykonawca podkreśla, że nie

chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna ale o standardowe przeglądy które są niezbędne w celu jej utrzymania.

**Odpowiedź:Nie - jest to o stronie Zamawiającego.**

**Pytanie nr 3**

3.Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe sprzętu medycznego, mają być wliczone w cenę oferty czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty serwisu będzie za nie płacił. Wykonawca podkreśla, że nie

chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna ale o standardowe przeglądy które są niezbędne w celu jej utrzymania.

**Odpowiedź: Nie - jest to o stronie Zamawiającego.**

**Pytanie nr 4**

4.Czy Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia do 90 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy pod warunkiem iż dokumenty do rejestracji ambulansu (ambulansów) tj. faktura, świadectwo homologacji, karta pojazdu itd. zostaną dostarczone w oryginale do siedziby Zamawiającego nie później niż do 09 grudnia 2019 przy założeniu iż nie dostarczenie ww. dokumentów w określonym terminie skutkować będzie rozwiązaniem umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

**Odpowiedź:Nie.**

**Pytanie nr 5**

5.Prosimy o podanie szacunkowego rocznego przebiegu ambulansu.

**Odpowiedź: Szacunkowo ok. 40.000km**

**Pytanie nr 6**

6.Prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca ma dostarczyć ambulanse na swój koszt do siedziby Zamawiającego. Natomiast sposób dostawy czy na kołach czy na lawecie jest do wyboru poprzez Wykonawcę.

**Odpowiedź:Do siedziby Zamawiającego, może być na kołach lub lawecie zgodnie z wyborem Wykonawcy.**

**Pytanie nr 7**

7.Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. 3.12 – czy Zamawiający wymaga jednego gniazda USB i jednego 12V w sumie dwóch, czy po dwa gniazda każdego rodzaju?

**Odpowiedź: Po jednym gnieździe każdego rodzaju- w sumie dwa.**

**Pytanie nr 8**

8.Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. 8 – prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie wymaga butlitlenowych oraz reduktorów.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga reduktory, butli nie wymaga.**

**Pytanie nr 9**

9.Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. 9.1 – prosimy o podanie marki i modelu radiotelefonu jaki będzie użytkowany w ambulansie abyśmy mogli zamontować odpowiedni uchwyt.

**Odpowiedź: Do radiotelefonów marki Motorola.**

**Pytanie nr 10**

10.Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – pkt. 9.3 – prosimy o potwierdzenie, iż tablet, moduł gps, drukarka są po stronie Zamawiającego.

**Odpowiedź:Tak**

**Pytanie nr 11**

11.Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – pkt. 9.3 – stacja dokująca jest po stronie Zamawiającego, czy Wykonawca ma dostarczyć ambulans z zamontowaną stacją dokującą.

**Odpowiedź: Stację dokującą dostarczy zamawiający, montaż po stronie Wykonawcy.**

**Pytanie nr 12**

12.Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – pkt. 9.3 – prosimy o podanie

marki i modelu drukarki jaka będzie użytkowana w tym ambulansie.

**Odpowiedź: Stację dokującą dostarczy zamawiający, montaż po stronie Wykonawcy.**

**Pytanie nr 13**

13.Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – pkt. 9.3 – prosimy o podanie marki i modelu tabletu jaki będzie użytkowana w tym ambulansie.

**Odpowiedź:Durabook r11ah.**

**Pytanie nr 14**

14.Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – pkt. 9.3 – prosimy o podanie marki i modelu modułu GPS teltonika jaki będzie użytkowany w ambulansie abyśmy mogli wyprowadzić odpowiednie przewody.

**Odpowiedź:Teltonika FM3300.**

**Zapytanie nr 3**

**Pytanie nr 1**

Dotyczy Defibrylator

Czy Zamawiający dopuści na zasadach równoważności wysokiej klasy defibrylator, cenionego europejskiego producenta o następujących parametrach:

- Defibrylator przenośny z torbą transportową, testerem wyładowań wbudowany w urządzenie (możliwość wykonania defibrylacji w lożach defibrylatora) i certyfikowanym uchwytem karetkowym

- ładowanie akumulatorów bezpośrednio z uchwytu karetkowego, bez konieczności użytkowania ładowarki zewnętrznej;

 - Czas pracy na 3 akumulatorach do dziesięciu godzin lub 428 defibrylacji energią 200 J

- Autotest wykonywany po każdorazowym włączeniu urządzenia z możliwością wydruku protokołu

- Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji z automatycznym wydrukiem po każdorazowym wyładowaniu

- Obsługa defibrylatora z łyżek defibrylacyjnych zewnętrznych (wybór energii, defibrylacja) także przy zainstalowanych nakładkach pediatrycznych z automatycznym wydrukiem po defibrylacji

- Częstość stymulacji 30-150 imp./min

- Regulacja prądu stymulacji 0-150 mA

-Odczyt 6 i 12 odprowadzeń EKG

- Zakres pomiaru tętna z obwodu 25-240 u/min.

- Zakres wzmocnienia EKG od 0,25 dco 2 cm/mV

- Pamięć w postaci karty danych do rejestrowania danych

Przy zachowaniu pozostałych zapisów OPZ

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Zapytanie nr 4**

**Pytanie nr 1**

Pytanie 1.

Prosimy o podanie sposobu dostawy ambulansów, czy dopuszcza się dojazd na kołach?

Wyjaśniamy, że ma to duży wpływ na cenę przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź: Dopuszcza dojazd na kołach.**

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odbiór ambulansu odbył się w siedzibie Wykonawcy tj. w zakładzie wykonującym zabudowę, co pozwoli na przeprowadzenie gruntownego szkolenia z zakresu Obsługi ambulansu i jego wyposażenia ?

Wyjaśniamy, że w związku z bardzo dużą ilością zamówień w czwartym kwartale roku dojazd do siedziby Zamawiającego może być bardzo utrudniony, a możliwość szkolenia i ewentualnej modyfikacji koncepcji wyposażenia wg. życzeń klienta są dla niego korzystne?

**Odpowiedź: Odbiór w siedzibie Zamawiającego.**

**Zapytanie nr 5**

Pytanie 1.

Czy w związku z publiczną deklaracją wiceministra zdrowia p. Janusza Cieszyńskiego o możliwości aneksowania umowy na dotację z Ministerstwem Zdrowia do końca marca przyszłego roku Zamawiający dopuszcza realizację zamówienie do końca pierwszego kwartału 2020 r.?

**Odpowiedź: Nie.**

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 13.09.2019 r. do godz. 10:00, termin otwarcia wyznacza na dzień 13.09.2019 r. godz. 10:15. Pozostałe treści zawarte w SIWZ pozostają bez zmian.