Iława, 13.09.2019 r.

**dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę ultrasonografu dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 24/2019)**

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści zawartych w SIWZ. Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz 1986) odpowiada:

**Zapytanie nr 2**

**Pytanie nr 1**

W  SIWZ Zamawiający wymaga integracji z Systemami Szpitalnymi CGM CliniNet, PACS i NetRAAD, do których posiada licencje DICOM 3.0. Jednocześnie wymaga, że: "Integracja musi być wykonana przy wykorzystaniu najnowszych standardów HL7 i DICOM."

Po przeanalizowaniu kosztu, na dodatkową Licencję HL7 na integracje z aparatem USG  do posiadanych przez Zamawiającego  Szpitalnych systemów, dodatkowych kosztów  Integracji konfiguracji i testów komunikacji urządzenia z systemem RIS/PACS, a także wyższego koszty Gwarancji i serwisu oraz możliwości wykonania integracji w systemie HL7 przez dostawcę szpitalnego oprogramowania:  CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o nie wcześniej niż 150 dni po otrzymaniu zamówienia.

Oraz uwzględniając zasadniczy fakt, że w zakresie wymaganych integracji komunikacja pomiędzy aparatem USG a Szpitalnym systemem w całości odbywać się może z wykorzystaniem protokołu DICOM 3.0, bez jakichkolwiek strat w funkcjonalności.

Uważamy, że w interesie Zamawiającego będzie odstąpienie od stosowania w tym zakresie standardu HL7. Rozwiązanie takie będzie kilkukrotnie tańsze, znacznie szybsze w integracji oraz zrealizuje wszystkie wymagane przez Zamawiającego funkcjonalności.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ofertę Aparatu USG wraz z integracją  z Systemami Szpitalnymi CGM CliniNet, PACS i NetRAAD i wymaganymi gwarancjami z wykorzystaniem jedynie standardu DICOM 3.0?

Proszę o pozytywne rozpatrzenie zapytań.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zapewnienia funkcjonalności. Sposób realizacji spełnienia jej jest dowolny, pod warunkiem użycia standardów międzynarodowych i spełniania wymogów prawnych. Zamawiający zmienia zapis: "Integracja musi być wykonana przy wykorzystaniu najnowszych standardów HL7 i DICOM."**

**na:   
  
"Integracja musi być wykonana przy wykorzystaniu najnowszych standardów takich jak HL7 czy DICOM.**

**Dodatkowo Zamawiający przy sporządzaniu umowy zmieni zapis w § 5 ust.1 na „Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy, za wyjątkiem integracji z Systemami Szpitalnymi CGM CliniNet, PACS i NetRAAD dla których czas realizacji wynosi do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.“**

**Jednocześnie, na podstawie art. 38 ust. 6 w powiązaniu z art. 38 ust. 1 pkt. 1) w/w ustawy Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 18.09.2019 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 18.09.2019 r. do godz. 10:15**