Załącznik nr 2 Formularz cenowy /Specyfikacja przedmiotowa:

Część nr 1 Myjka dezynfektor

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Myjka do basenów, kaczek i misek, spełniająca wymogi opisane w tabeli nr 1.1 w składzie opisanym w w/w tabeli 1.1. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | Suma brutto |  |

…………….………., dnia……………2019 r.					          	                                    …………………………………………………………
													              (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)

Tabela nr 1.1.

| Lp. | Parametr wymagany |
| --- | --- |
| 1 | Myjnia- dezynfekator do kaczek i basenów przeznaczona dla szpitali |
| 2 | O pojemności komory minimum umożliwiającej jednoczesne mycie i dezynfekcję 1 basenu z pokrywką i 3 kaczek lub 2 basenów i 1 kaczki lub 3 misek |
| 3 | Całość wykonana ze stali szlachetnej (komora i obudowa), |
| 4 | zasilanie 400V trójfazowe, |
| 5 | urządzenie w wersji pionowej o wymiarach max szerokość do 600 mm, głębokość do 600 mm, wysokość do 1700mm |
| 6 | komora myjąco dezynfekująca ładowana od frontu |
| 7 | do opróżniania, płukania, mycia i dezynfekcji basenów, kaczek, misek nerkowych, automatyczne opróżnianie mytych i dezynfekowanych pojemników sanitarnych, |
| 8 | zabezpieczenie przed uruchomieniem urządzenia przy otwartych drzwiach |
| 9 | blokada drzwi w trakcie wykonywania procesu mycia i dezynfekcji |
| 10 | izolacja termiczna i akustyczna |
| 11 | rodzaj dezynfekcji: termiczna |
| 12 | sterowanie mikroprocesorowe w pełni automatyczne |
| 13 | panel obsługi w języku polskim z możliwością wyboru programu |
| 14 | wytwornica pary elektryczna |
| 15 | zasilana wodą bieżącą |
| 16 | wbudowany układ dozujący detergent |
| 17 | zabezpieczenie instalacji wodnej przed wstecznym przepływem wody |
| 18 | ilość programów min. 5 |
| 19 | urządzenie wyposażone w opcję suszenia i chłodzenia |
| 20 | samodezynfekcja urządzenia – mycie i dezynfekcja termiczna komory, przewodów wodnych i dysz |
| 21 | Krótki program: czas cyklu mycia i dezynfekcji max 10 min |
| 22 | Gwarancja na okres min. 24 miesiące |
| 23 | Transport, montaż i uruchomienie, koszty transportu i dostawy oraz montażu i uruchomienia i związane z naprawami w okresie gwarancji ponosi Wykonawca |
| 24 | Paszport techniczny oraz przeglądy techniczne w ilości zalecanej przez producenta wliczone w koszt oferty w tym jeden na koniec okresu gwarancji |

Część nr 2 Myjka dezynfektor II

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Myjka do basenów i kaczek, spełniająca wymogi opisane w tabeli nr 2.1 w składzie opisanym w w/w tabeli 2.1. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | Suma brutto |  |

…………….………., dnia……………2019 r.					          	                                    …………………………………………………………
													              (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)

Tabela nr 2.1.

| Lp. | Parametr wymagany |
| --- | --- |
| 1 | Myjnia- dezynfekator do kaczek i basenów przeznaczona dla szpitali |
| 2 | O pojemności komory minimum 1 basen z pokrywą + 1 kaczka (lub 2 kaczek),. |
| 3 | Całość wykonana ze stali szlachetnej (komora i obudowa), |
| 4 | zasilanie 400V trójfazowe, |
| 5 | urządzenie w wersji pionowej o wymiarach max szerokość do 600 mm, głębokość do 600 mm, wysokość do 1700mm |
| 6 | komora myjąco dezynfekująca ładowana od frontu |
| 7 | do opróżniania, płukania, mycia i dezynfekcji basenów, kaczek, misek nerkowych, automatyczne opróżnianie mytych i dezynfekowanych pojemników sanitarnych, |
| 8 | zabezpieczenie przed uruchomieniem urządzenia przy otwartych drzwiach |
| 9 | blokada drzwi w trakcie wykonywania procesu mycia i dezynfekcji |
| 10 | izolacja termiczna i akustyczna |
| 11 | rodzaj dezynfekcji: termiczna |
| 12 | sterowanie mikroprocesorowe w pełni automatyczne |
| 13 | panel obsługi w języku polskim z możliwością wyboru programu |
| 14 | wytwornica pary elektryczna |
| 15 | zasilana wodą bieżącą |
| 16 | wbudowany układ dozujący detergent |
| 17 | zabezpieczenie instalacji wodnej przed wstecznym przepływem wody |
| 18 | ilość programów min. 3 |
| 19 | urządzenie wyposażone w opcję suszenia i chłodzenia |
| 20 | samodezynfekcja urządzenia – mycie i dezynfekcja termiczna komory, przewodów wodnych i dysz |
| 21 | Krótki program: czas cyklu mycia i dezynfekcji max 15 min |
| 22 | Gwarancja na okres min. 24 miesiące |
| 23 | Transport, montaż i uruchomienie, koszty transportu i dostawy oraz montażu i uruchomienia i związane z naprawami w okresie gwarancji ponosi Wykonawca |
| 24 | Paszport techniczny oraz przeglądy techniczne w ilości zalecanej przez producenta wliczone w koszt oferty w tym jeden na koniec okresu gwarancji |

Część nr 3 EKG

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Aparat EKG , spełniająca wymogi opisane w tabeli nr 3.1 w składzie opisanym w w/w tabeli 3.1. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | Suma brutto |  |

…………….………., dnia……………2019 r.					          	                                    …………………………………………………………
													              (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)

Tabela nr 3.1. EKG

| Aparat Ekg z wózkiem | mobilny zestaw składający się z aparatu EKG, wózka medycznego oraz laserowej drukarki zewnętrznej 12 kanałowy praca w trybie Auto lub Manual kolorowy ekran dotykowy 7" umożliwiający łatwą obsługę aparatu czułość: 2,5/5/10/20 mm/mV prędkość zapisu: 5/10/25/50 mm/s regulowana długość zapisu badania automatycznego (od 6 do 15 sekund) wydruk w trybie 3, 6 lub 12 przebiegów EKG na drukarce aparatu (szerokość papieru: 112 mm) lub drukarce zewnętrznej PCL5/PCL6 możliwość wydruku dodatkowych informacji o badaniu i pacjencie proste zakładanie papieru (Easy load) prezentacja na wyświetlaczu 3, 6 lub 12 przebiegów EKG, wyników analizy i interpretacji, badań zapisanych w pamięci klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi łatwa obsługa dzięki menu obsługiwanemu za pomocą panelu dotykowego baza pacjentów i badań (do 1000 pacjentów i 1000 badań) automatyczna analiza i interpretacja (wyniki zależne od wieku i płci pacjenta) wykonanie do 130 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń przystosowanie do bezpośredniej pracy na otwartym sercu filtry: zakłóceń sieciowych, zakłóceń mięśniowych, izolinii detekcja niewłaściwego kontaktu elektrody ze skórą pacjenta (INOP), niezależna dla każdego kanału wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym eksport badań do pamięci USB, na skrzynkę e-mail lub na inny aparat za pomocą usługi EKG-MAIL zapis badania do pamięci USB w formacie PDF bezprzewodowa (przez Wi-Fi) lub przewodowa komunikacja z siecią LAN lub z siecią Internet za pośrednictwem sieci LAN współpraca z oprogramowaniem służącym do zarządzania badaniami EKG (CardioTEKA) przyjmowanie zleceń HL7 wykonywanie spirometrycznego badania przesiewowego przy użyciu przystawki SPIRO-31 EDM - archiwizacja badań za dany okres na zewnętrznym nośniku (pamięć USB) interfejs komunikacyjny: 3 x port USB (równoczesna komunikacja z PC, drukarką zewnętrzną i pamięcią USB) zasilanie sieciowo-akumulatorowe sygnalizacja stanu naładowania akumulatora wymiary (D x S x W): 258x199x50 mm waga: < 1,3 kg gwarancja min. 24 miesiące Paszport techniczny oraz przeglądy techniczne w ilości zalecanej przez producenta wliczone w koszt oferty w tym jeden na koniec okresu gwarancji |
| --- | --- |

Część nr 4 Wózek do przewożenia chorych

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Wózek do przewożenia chorych, spełniający wymogi opisane w tabeli nr 4.1 w składzie opisanym w w/w tabeli 4.1. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | Suma brutto |  |

…………….………., dnia……………2019 r.					          	                                    …………………………………………………………
													              (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)

Tabela nr 4.1. Wózek do przewożenia chorych

| 1. | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: Rok produkcji: 2019 |
| --- | --- |
| 2. | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV |
| 3. | Szerokość całkowita: 850 mm (± 30 mm) Długość całkowita: 2150 mm (± 30 mm) Materac o wymiarach 2000x700mm |
| 4. | Wysokość regulowana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie: 420 - 820 mm (±30 mm), regulacja odbywa się za pomocą 2 pedałów umieszczonych z boku wózka. |
| 5. | Pozycja Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą: 00 - 120 (± 20) – regulacja płynna |
| 6. | Pozycja anty-Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 00 - 120 (± 20) – regulacja płynna |
| 7. | Dźwignia regulacji przechyłów wzdłużnych dostępna od strony wezgłowia i nóg. Nie dopuszcza się regulacji przechyłów wzdłużnych dostępnych z boku wózka oraz regulowanych nożnie. |
| 8. | Leże czterosegmentowe z czego trzy segmenty ruchome, wypełnione płytą tworzywową HPL przezierną dla promieni RTG |
| 9. | Pod leżem prowadnica na kasetę RTG umożliwiająca jej przesunięcie w celu wykonania zdjęcia |
| 10. | Pod leżem listwa aluminiowe o długości min. 600 mm wyposażona w 2 przesuwne uchwyty do mocowania wyposażenia dodatkowego (po obu stronach wózka). |
| 11. | Wózek dodatkowo wyposażony w nierdzewne szyny o długości min. 750 mm umieszczone pod dźwigniami przechyłów wzdłużnych na szczytach wózka w celu zamontowania dodatkowej aparatury medycznej. |
| 12. | Szczyty wózka chromowane z tworzywowymi wstawkami. Szczyty z możliwością blokady podczas transportu. Na szczycie wózka od strony nóg dodatkowe demontowalne chromowane uchwyty do przetaczania. |
| 13. | Wózek wyposażony w uchwyt do montażu prześcieradeł jednorazowego użytku |
| 14. | Ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 0-70° (± 3°) - regulacja płynna |
| 15. | Ruchomy segment uda regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 0-42° (± 3°) - regulacja płynna |
| 16. | Wózek wyposażony w 6 krążków odbojowych w tym min. 4 dwuosiowe |
| 17. | Barierki boczne o długości min. 1400 mm składające się z 3 poziomych poprzeczek o wysokości min. 350 mm powyżej leża. Barierki boczne lakierowane z tworzywowymi elementami w tym dolna poprzeczka dodatkowo wyposażona w listę odbojową na całej długości. Spełniające wymagania normy PN EN 60601-2-52 |
| 18. | Barierki boczne opuszczane za pomocą jednego przycisku charakterystycznie oznaczonego kolorem czerwonym. |
| 20. | Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożnikach leża |
| 21. | Wyposażenie wózka: wieszak kroplówki wyposażony w 4 haczyki, materac składający się: - pianka poliuretanowa pokryta obiciem tapicerskim, - grubość materaca min. 8 cm. Podpora stabilizująca leże w przypadku dokonywania reanimacji |
| 22. | Wózek posiadający możliwość zamocowania materaca na wózku w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie |
| 23. | Podstawa wózka osłonięta obudową wykonana z tworzywa ABS z wyprofilowanym miejscem na min. 2-litrową butlę z gazem z zabezpieczającym paskiem z zapięciem na rzepy oraz wyprofilowanym miejscem na osobiste rzeczy pacjenta. Osłona podwozia łatwo demontowana bez użycia narzędzi w celu łatwej dezynfekcji. Nie dopuszcza się osłony przymocowanej na stałe bądź demontowanej za pomocą narzędzi. |
| 24. | Dźwignia blokady centralnej dostępna przy każdym kole. Koła o średnicy min.150mm |
| 26. | Bezpieczne obciążenie robocze wózka min. 200 kg |
| 27. | Możliwość wyboru koloru obić tapicerowanych z min. 10 kolorów oraz ramy wózka w tym kolor szary. |
| 28. | Deklaracja zgodności WPIS lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, Certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami, Certyfikat ISO 13485:2012 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. |
| 29. | Gwarancja min. 24 miesięcy |
| 30. | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat |
| 31. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat |
| 32. | Czas reakcji serwisu max. 72 godz robocze |