Iława, 10.03.2020 r.

dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę ambulansu transportowego typu A2 dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 6/2020)

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści zawartych w SIWZ. Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) odpowiada:

1. Czy zamawiający określając minimalne wymogi co do ilości przewożonych osób zgodnie z podpunktami: 1.2, 1.3, 11.2, 11.9 miał na myśli ambulans w którym kabina kierowcy jest trzyosobowa a przedział medyczny zabudowany jest w konfiguracji: jeden fotel obrotowy z regulowanym kątem oparcia pod plecami; z podnoszonym do pionu siedziskiem; wyposażony w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, jeden fotel kardiologiczny wpinany w podłogę na ścianie prawej oraz miejsce do przewożenia jednego pacjenta w pozycji leżącej na noszach?

**Odpowiedź: Tak.**

2. Czy zamawiający dopuści ambulans o długości przedziału medycznego 234 cm pozwalającej na skonfigurowanie przedziału medycznego zgodnie z wymaganiami zamawiającego?

**Odpowiedź: Tak.**

3. Czy zamawiający dopuści pojazd bazowy bez możliwości dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera. Funkcja wyłączania poduszki powietrznej pasażera stosowana jest tylko do przewożenia dzieci w fotelikach tyłem do kierunku jazd.

**Odpowiedź: Tak.**

4. Czy w związku z długim okresem oczekiwania na pojazd bazowy zamawiający dopuści pojazd bazowy wyposażony w fotel kierowcy z regulacją wysokości i podparcia lędźwiowego oraz 2-osobową kanapę bez składanego oparcia. Uchwyt na dokumenty zainstalowany fabrycznie w desce rozdzielczej.

**Odpowiedź: Tak.**

5. Norma PN-EN 1789+A2:2015 w 4.3.3 nie wymaga dla ambulansu typu A2 zespołu dwóch akumulatorów. Czy zamawiający dopuści ambulans wyposażony w jeden akumulator?

**Odpowiedź: Tak.**

6. Prosimy o dopuszczenie rozwiązania dla podpunktu 9.1 SIWZ: belka świetlna typu LED koloru niebieskiego zamontowanej w przedniej części dachu, głośnik sygnalizacyjny zamontowany w pasie przednim.

**Odpowiedź: Tak.**

7. Prosimy o potwierdzenie, że instalacja tlenowa zakończona ma być reduktorem tlenowym.

**Odpowiedź: Tak.**

8. Prosimy o dopuszczenie krzesełko składane transportowe wykonane z materiału odpornego na korozję i płyny dezynfekujące, wyposażonego w 4 kółka transportowe w tym dwa obrotowe, teleskopowe wydłużane przednie rączki, jedną parę składanych tylnych rączek, z blokadą zabezpieczającą przed złożeniem, siedzisko wykonane z mocnego materiału; odpornego na bakterie; grzyby; łatwo zmywalnego, wyposażonego w 2 pasy bezpieczeństwa. Waga krzesełka 9,4 kg, dopuszczalne obciążenie 180 kg, deklaracja zgodności z PN EN 1865.

**Odpowiedź: Tak.**

9. Czy zamawiający na zasadzie równości dopuści nosze monoblokowe o parametrach:

- 4 koła skrętne o 360o, o średnicy 20 cm, hamulce na jednej z par kół,

- regulacja oparci pod plecami

- możliwość ustawienia dwóch wysokości noszy,

- możliwość ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej,

- składane poręcze wzdłuż ramy noszy,

- rama noszy wykonana z materiału odpornego na korozje i działanie płynów dezynfekujących

- wyposażony w materac o konstrukcji zapobiegającej wchłanianiu płynów, łatwy do czyszczenia, zmywania, odporny na olej napędowy oraz środki dezynfekujące, materac potrójnie łamany,

- wyposażone w dwa pasy poprzeczne + pasy szelkowe, o regulowanej długości

- wyposażone w teleskopowo wysuwane rączki przednie i tylne

- automatyczna blokada podwozia kodowana kolorem oraz symbolem graficznym,

- waga noszy 43 kg,

- dopuszczalne obciążenie 250 kg

- deklaracja zgodności z PN EN 1865

**Odpowiedź: Tak.**

10. Proszę o podanie przewidywanego rocznego przebiegu ambulansu.

**Odpowiedź:** Ok. 100.000km