Iława, 11.03.2020 r.

dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę ambulansu transportowego typu A2 dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 6/2020)

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści zawartych w SIWZ. Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) odpowiada:

Zapytania nr 2

1. Czy Zamawiający dopuści samochód typu furgon o DMC wynoszącej 3,04 t ? Wyjaśniamy, że chcemy zaoferować samochód Renault Trafik L2H1.

**Odpowiedź: TAK**

1. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, posiadający dynamiczny silnik , zapewniający osiąganie przyspieszeń wymaganych w pkt. 4.2.1 normy PN EN 1789 o mocy 120 KM i momencie obrotowym 300 Nm, spełniający normę emisji spalin Euro 6 ? Wyjaśniamy, że samochody z w/w silnikiem są dostępne „od ręki” na stoku magazynowym.

**Odpowiedź: TAK**

1. Prosimy o podanie sposobu dostawy, czy dopuszcza się dojazd na kołach ?

**Odpowiedź: TAK,**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odbiór ambulansu odbył się w siedzibie Wykonawcy tj. w zakładzie wykonującym zabudowę medyczną, co pozwoli na przeprowadzenie gruntownego szkolenia z zakresu Obsługi ambulansu i jego wyposażenia ?

 **Odpowiedź: TAK**

Zapytania nr 3

1.Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe samochodu bazowego dotyczące np. wymianu oleju, klocków, filtrów, itd. w okresie gwarancji mają być wliczone w cenę oferty – tzw. oryginalny pakiet serwisowy danego producenta (to może podnieść jej koszt o ok 10 tys.), czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty w ASO będzie za nie płacił. Wykonawca podkreśla, że nie chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna ale o standardowe przeglądy które są niezbędne w celu jej utrzymania.

 **Odpowiedź: NIE**

2. Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe zabudowy medycznej, mają być wliczone w cenę oferty czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty serwisu będzie za nie płacił. Wykonawca podkreśla, że nie chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna ale o standardowe przeglądy które są niezbędne w celu jej utrzymania.

 **Odpowiedź: NIE**

3. Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe sprzętu medycznego, mają być wliczone w cenę oferty czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty serwisu będzie za nie płacił. Wykonawca podkreśla, że nie chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna ale o standardowe przeglądy które są niezbędne w celu jej utrzymania.

 **Odpowiedź: NIE**

4.Prosimy o podanie szacunkowego rocznego przebiegu ambulansu.

 **Odpowiedź: 100 TYŚ KM**

1. Prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca ma dostarczyć ambulanse na swój koszt do siedziby Zamawiającego. Natomiast sposób dostawy czy na kołach czy na lawecie jest do wyboru poprzez Wykonawcę.

 **Odpowiedź: TAK**

6. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. 9.1 – Prosimy o dopuszczenie belki świetlnej typu LED w przedniej części dachu pojazdu, natomiast możliwość podawania komunikatów głosem będzie realizowana przez głośnik zamontowany w pasie przednim za tzw. grillem.

 **Odpowiedź: TAK**

7.Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. 11.2 – z uwagi, na wymóg zamawiającego montażu fotela kardiologicznego wpinanego w podłogę informujemy iż niemożliwym jest zamontowanie trzech miejsc siedzących, w tym dwóch foteli obrotowych na prawej ścianie. W związku z tym prosimy zamawiającego o dopuszczenie montażu na ścianie prawej jednego fotela obrotowego oraz fotela kardiologicznego, oraz jednego fotela na ścianie działowej.

 **Odpowiedź: TAK**

8. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. 11.10 – Prosimy o podanie marki i modelu deski ortopedycznej która ma być przewożona w podstawie noszy.

 **Odpowiedź: Zamawiający nie zna marki i modelu – jeśli chodzi o jej wymiary- standardowe.**

9. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. 13.2 – prosimy o podanie marki i modelu radiotelefonów które użytkuje Zamawiający.

 **Odpowiedź: MOTOROLA DM 4600 RADMOR ¼ FALI**

Zapytania nr 4

1. Zamawiający wymaga dostawy ambulansu typu A2 zgodnego z wymaganiami aktualnej normy PN EN 1789+A2:2015-01. Norma ta w punkcie 4.5.2.2 wymaga, aby długość przedziału dla pacjenta wynosiła co najmniej 2400 mm, stąd w nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 2 z dnia 10.03.20120r. prosimy o wyjaśnienie, czy nie doszło o pomyłki i Zamawiający wymaga ambulansu o długości przedziału dla pacjenta o długości minimum 2400 mm ? Wyjaśniamy, że dopuszczając przedział dla pacjenta o długości 2340 mm niezgodnej z przytoczoną normą Zamawiający naraża się na utratę kontraktu NFZ. Ponad to taki ambulans nie może mieć wystawionej Deklaracji Zgodności oraz Certyfikatu Zgodności, co jest wymogiem siwz. W załączeniu minimalne wymiary przedziału pacjenta. Prosimy o podanie wymaganej minimalnej długości przedziału dla pacjenta ?

**Odpowiedź: Zamawiający w odpowiedziach 1\_6\_2020 z dnia 10.03.2020 r. pytanie nr 2 omyłkowo dopuścił DŁUGOŚĆ 2340 mm. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA DŁUGOŚCI PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO 2340MM. Zamawiający dopuszcza MINIMALNĄ DŁUGOŚĆ PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO 2400 mm.**

1. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans z dwuosobową kabiną kierowcy oraz w przedziale medycznym dla dwóch osób w pozycji siedzącej i jednej osoby leżącej ?

**Odpowiedź: TAK**

1. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, posiadający dynamiczny silnik , zapewniający osiąganie przyspieszeń wymaganych w pkt. 4.2.1 normy PN EN 1789 o mocy 145 KM i momencie obrotowym 350 Nm, spełniający normę emisji spalin Euro VI ?

**Odpowiedź: TAK**

1. Czy Zamawiający wymaga, aby pas odblaskowy barwy niebieskiej był wykonany z folii typu 1, a pas odblaskowy barwy czerwonej był wykonany z folii typu 3, co jest zgodne z wymogami rozporządzenia MZ o Państwowym Ratownictwie Medycznym i czy trzeba to potwierdzić w ofercie ?

**Odpowiedź: TAK**

1. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 9 z dnia 10.03.20120r. prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z siwz wymagana jest:

- regulacja oparcia pod plecami do kata min. 900

- rama noszy pod głową pacjenta regulowana w trzech pozycjach: na wznak, z przygięciem do klatki piersiowej i odgięcie do tyłu

- automatyczna blokada podwozia kodowana kolorem oraz symbolem graficznym pozwalająca na przenoszenie transportera ze złożonym podwoziem ?

**Odpowiedź: TAK**

6. Czy sprzęt medyczny musi posiadać wszystkie dokumenty wymagane na terenie RP do obrotu tj. deklarację zgodności, certyfikat zgodności , zgłoszenia itp. ?

**Odpowiedź: TAK**

**Sprostowanie odpowiedzi 1\_6\_2020 z dnia 10.03.2020 r. pytanie 2:**

Zamawiający prostuje odpowiedź na w/w pytanie- po sprostowaniu brzmi ona:

2. Czy zamawiający dopuści ambulans o długości przedziału medycznego 234 cm pozwalającej na skonfigurowanie przedziału medycznego zgodnie z wymaganiami zamawiającego?

**Odpowiedź: Nie.**