| Poz | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat stawka | Vat kwota | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 |
| 1. | Respirator spełniający wymogi opisane w tabeli 1.1 | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Respirator spełniający wymogi opisane w tabeli 1.2. | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |
| Suma netto: |  | Suma brutto: |  |  |  |

.................................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

Tabela 1.1 Parametry respiratora z poz. 1

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Wartość oferowana Wykonawcy (TAK lub NIE) ( podać okres gwarancji) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji | Podać |  |
|  | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia do stosowania w warunkach intensywnej terapii. Respirator przeznaczony do zastosowania na Oddziale Intensywnej Terapii dla pacjentów z niewydolnością oddechową różnego pochodzenia | TAK |  |
|  | Respirator stacjonarny dla dorosłych i dzieci powyżej 4 kg. | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne AC 230V 50Hz +/- 10% | TAK |  |
|  | Respirator wyposażony w pojedynczy, podstawowy, w pełni dotykowy, kolorowy ekran LCD min. 15" regulowany niezależnie od obudowy respiratora (nie dopuszcza się urządzenia wyposażonego w więcej niż jeden ekran). Możliwość zawieszenia ekranu respiratora na kolumnie. | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia do ekranu powielającego. | TAK |  |
|  | Wbudowane zasilanie akumulatorowe na minimum 30 min. | TAK |  |
|  | Zasilanie w powietrze i tlen medyczny z centralnej szpitalnej instalacji gazów (min. 2,4 - 6 bar), 1 komplet drenów przyłączeniowych, wtyk typu DIN | TAK, z dostawą |  |
|  | Możliwość awaryjnej pracy przy zasilaniu tylko jednym gazem (O2 lub powietrze). | TAK |  |
|  | Wentylacja A/C VC Regulacja objętości z kontrolą wspomagania. | TAK |  |
|  | Wentylacja A/C PC Regulacja ciśnienia z kontrolą wspomagania. | TAK |  |
|  | Wentylacja ciśnieniowa dwupoziomowa typu (Bi-Level, BiPAP, DuoPAP). | TAK |  |
|  | Wentylacja A/C PRVC Regulacja ciśnienia i objętości z kontrolą wspomagania. | TAK |  |
|  | Wentylacja CPAP/PS . | TAK |  |
|  | Wentylacja typu Bi-Level z gwarancją objętości. | TAK |  |
|  | Wentylacja SIMV VC. | TAK |  |
|  | Wentylacja SIMV PC. | TAK |  |
|  | Wentylacja SIMV PRVC o regulowanym ciśnieniu i objętości. | TAK |  |
|  | Wentylacja APRV z redukcją ciśnienia w drogach oddechowych. | TAK |  |
|  | Wentylacja VS wspomaganie objętościowe. | TAK |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna– wentylacja przez maskę twarzową. | TAK |  |
|  | Pomiar FRC . | TAK |  |
|  | Pomiary spirodynamiczne . | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar wydatku energetycznego EE oraz wskaźnika oddechowego RQ z modułu pomiarowego wymiennego pomiędzy respiratorami. Pomiar wyświetlany na ekranie respiratora. | Podać Tak- 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar kapnografii. | Podać Tak- 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Pomiar NIF. | TAK |  |
|  | Procedura P 0.1 | TAK |  |
|  | Próba oddechu spontanicznego SBT. | TAK |  |
|  | Możliwość wentylacji bezdechu z aktywacją w czasie. | TAK |  |
|  | Oddech ręczny. | TAK |  |
|  | Zakres regulacji objętości pojedynczego oddechu min. 20 - 2000 ml. | TAK |  |
|  | Zakres regulacji częstości oddychania w zakresie od min. 3 – 120 oddechów/min. | TAK |  |
|  | Zakres regulacji przepływu wdechowego min. 2 – 160 l/min. | TAK |  |
|  | I:E min. 4:1 do 1:9 | TAK |  |
|  | Zakres regulacji czasu wdechu min. 0,25 – 10 sek. | TAK |  |
|  | Ciśnienie wdechowe min. 5- 95 cm H2O. | TAK |  |
|  | Ciśnienie wspomagania min. 0 - 60 cm H2O. | TAK |  |
|  | PEEP/CPAP min. do 50 cm H2O. | TAK |  |
|  | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej – zakres min. 5 – 70% przepływu szczytowego. | TAK |  |
|  | Stężenie O2 w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie min. 21 - 100%. | TAK |  |
|  | Przepływ bazowy regulowany ręcznie lub automatycznie w zakresie min. 4 - 10 l/min. | TAK |  |
|  | Wyzwalanie oddechu - czułość przepływowa regulowana w zakresie min. od 1 – 8 L/min. | TAK |  |
|  | Wyzwalanie oddechu – regulacja czułości ciśnieniowej w zakresie min. od -0,5 do -9 cmH2O. | TAK |  |
|  | Respirator wyposażony w nebulizator sterowany z poziomu ekranu dotykowego. | TAK |  |
|  | Monitorowanie stężenia O2 - Pomiar tlenu za pomocą wewnętrznego, elektronicznego (nie chemicznego) czujnika tlenowego nie wymagającego okresowej wymiany. | TAK |  |
|  | Pomiary spirometryczne z kreśleniem minimum dwóch różnych pętli spirometrycznych. | TAK |  |
|  | Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu – co najmniej 3 krzywe jednocześnie na ekranie. | TAK |  |
|  | Monitorowanie częstości oddechów | TAK |  |
|  | Zatrzymanie wdechu min. do 5 sek. | TAK |  |
|  | Zatrzymanie wydechu min. do 10 sek. | TAK |  |
|  | Monitorowanie objętości pojedynczego oddechu i objętości minutowej oddechów kontrolowanych | TAK |  |
|  | Monitorowanie ciśnienia minimalnego, szczytowego, średniego | TAK |  |
|  | Monitorowanie przepływu w układzie pacjenta | TAK |  |
|  | Pamięć alarmów | TAK |  |
|  | Alarm bezdechu z możliwością uruchomienia trybu wentylacji bezdechu | TAK |  |
|  | Alarm objętości minutowej | TAK |  |
|  | Alarm ciśnienia w układzie oddechowym | TAK |  |
|  | Alarm częstości oddechowej | TAK |  |
|  | Alarm stężenia tlenu | TAK |  |
|  | Alarm braku zasilania gazowego i elektrycznego | TAK |  |
|  | Alarmy techniczne z podaniem informacji w j. polskim | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego doboru progów alarmowych | TAK |  |
|  | Szybkie przejście do ustawienia granic alarmowych poprzez naciśniecie parametru aktywnego alarmu | TAK |  |
|  | Pamięć trendów parametrów wentylacji zapisywane i prezentowana w respiratorze, min. 72 godziny zapisu | TAK |  |
|  | Respirator przystosowany do umieszczenia na kolumnie anestezjologicznej, posiadający podstawę jezdną. | TAK |  |
|  | Obsługa respiratora w języku polskim: menu przycisków, komunikaty ekranowe | TAK |  |
|  | Funkcja „Standby” do zatrzymania monitorowania i wentylacji. | TAK |  |
|  | Ramię pod układ oddechowy pacjenta | Tak, z dostawą |  |
|  | Zestaw zastawki wydechowej wielorazowej - 2 sztuki | Tak, z dostawą |  |
|  | Akcesoria dodatkowe: Układy oddechowe dla dorosłych 20 sztuk, linie do spirometrii 25 szt., Filtry do respiratora: 10 szt. | Tak, z dostawą |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | Podać |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem w minimum dwóch egzemplarzach oraz dodatkowo w wersji elektronicznej (PDF),w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych. W przypadku kodów serwisowych, Wykonawca ma obowiązek ich dostarczenia nie później niż na 6 miesięcy przed upływem okresu gwarancji. Zamawiający jako hasła umożliwiające serwisowanie rozumie aktualne kody, hasła serwisowe, w tym wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, „klucze” softwarowe, hardwarowe, umożliwiające przeprowadzenie pełnej obsługi serwisowej tj. między innymi kalibrację, diagnostykę serwisową wszystkich podzespołów i elementów wykonanie upgrade’ów, farmware’ów, software’ów, wgląd do logów zdarzeń; możliwość zmiany funkcji urządzenia i wykonania testów diagnostycznych. Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |
|  | Wymagane zgodnie z zaleceniami producenta przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji wliczone w cenę oferty (wszelkie koszty związane z ich wykonaniem), końcowy przegląd w ostatnim miesiącu okresu gwarancji (obowiązkiem wykonawcy jest nadzór nad terminowym wykonaniem przeglądów) | Tak |  |

Tabela 1.2 Parametry respiratora z poz. 2

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Wartość graniczna | Wartość oferowana Wykonawcy (TAK lub NIE) ( podać okres gwarancji) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | podać |  |
|  | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | podać |  |
|  | Rok produkcji | Podać |  |
|  | Respirator dla dorosłych przeznaczony do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia | Tak |  |
|  | Respirator na wózku jezdnym, co najmniej 2 koła blokowane | Tak |  |
|  | Urządzenie z pełną gwarancją na minimum 36 miesięcy | Tak |  |
|  | Możliwość zamocowania ekranu sterującego niezależnie od modułu pneumatycznego. Możliwość zamocowania modułu pneumatycznego na półce lub kolumnie | Tak |  |
|  | Zasilanie w tlen i powietrze z sieci centralnej o ciśnieniu w zakresie minimum od 2,8 do 5,5 bar | Tak |  |
|  | Respirator posiadający przyłącza zasilania do tlenu i powietrza z sieci centralnej | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o sprężarkę w podstawie jezdnej | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V, 50-6- Hz | Tak |  |
|  | Awaryjne zasilanie bateryjne min. 60 min. | Tak |  |
|  | Wentylacja wspomagana/kontrolowana CMV/Assist–IPPV | Tak |  |
|  | Zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV | Tak |  |
|  | PEEP/CPAP | Tak |  |
|  | Automatyczne wstępne ustawienia parametrów wentylacji na podstawie wagi pacjenta IBW, płci oraz wzrostu pacjenta | Tak |  |
|  | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP i APRV | Tak |  |
|  | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP z gwarantowaną objętością | Tak |  |
|  | Oddech VCV (Objętościowo Kontrolowany) | Tak |  |
|  | Oddech typu PCV (Ciśnieniowo Kontrolowany) | Tak |  |
|  | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z gwarantowaną objętością (typu PRVC, VG, AutoFlow) | Tak |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna przez maskę NIV | Tak |  |
|  | Ręczne przedłużenie fazy wdechu i wydechu | Tak |  |
|  | Automatyczna próba oddechu spontanicznego pacjenta z kryterium zatrzymania próby: regulowanymi alarmami osiąganej przez pacjenta wentylacji minutowej i realizowanej ilości oddechów pacjenta | Podać Tak- 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Wentylacja zabezpieczająca przy bezdechu z regulacją stężenia tlenu oraz możliwością trybu wentylacji rezerwowej spośród m.in. VCV, PCV, PRVC, Bilevel | Podać Tak- 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Automatyczna kompensacja oporów rurki intubacyjnej i tracheotomijnej - typu ATC, TC, TRC | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o tryb wspomagania objętością VS | Tak |  |
|  | Częstość oddechów minimum 3 - 120 1/min | Tak, podać |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu minimum od 20 do 1800 ml | Tak, podać |  |
|  | Regulowane ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych minimum od 5 do 95 cmH2O | Tak, podać |  |
|  | Ciśnienie wspomagania PSV minimum od 5 do 60 cmH2O | Tak, podać |  |
|  | Możliwość ustawienia PEEP/CPAP minimum od 1 do 50 cmH2O | Tak, podać |  |
|  | Regulowany czas wdechu przy VCV od 0,25 do 15 sek | Tak, podać |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie. Respirator wyposażony w pneumatyczno-elektroniczny mieszalnik gazów kontrolowany mikroprocesorowo pozwalający na zmianę wdechowego stężenia tlenu w zakresie 21% do 100%, co 1%. Stężenie tlenu regulowane także w trybie wentylacji rezerwowej. | Tak |  |
|  | Wyzwalanie oddechu, czułość przepływowa: minimalny zakres czułości triggera: 1 l/min -8 L/min | Tak, podać |  |
|  | Wyzwalanie oddechu, czułość ciśnieniowa: minimalny zakres czułości triggera: -0,25 cm H2O do - 10 cm H2O | Tak, Podać |  |
|  | Regulacja czasu lub współczynnika narastania przepływu dla oddechów ciśnieniowo kontrolowanych i ciśnieniowo wspomaganych | Tak |  |
|  | Przepływ bazowy regulowany ręcznie w zakresie min. 2-10 L/min | Tak, Podać |  |
|  | Regulacja czułości zakończenia fazy wdechu dla oddechów ciśnieniowo wspomaganych w zakresie minimum 5-80% szczytowego przepływu wdechowego | Tak, Podać |  |
|  | Rzeczywista częstość oddychania | Tak |  |
|  | Częstość oddechów spontanicznych | Tak |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu | Tak |  |
|  | Objętość wentylacji minutowej MV | Tak |  |
|  | Objętość wentylacji minutowej spontanicznej | Tak |  |
|  | Szczytowe ciśnienie wdechowe | Tak |  |
|  | Ciśnienie średnie | Tak |  |
|  | Ciśnienie PEEP | Tak |  |
|  | Ciśnienie fazy Plateau | Tak |  |
|  | Ciśnienie AutoPEEP | Tak |  |
|  | Ciśnienie zaklinowania P0,1 | Tak |  |
|  | Pomiar NIF - negatywnej siły wdechowej, pomiar realizowany automatycznie z wyświetlaniem wyniku pomiaru w dedykowanym oknie procedury NIF | Tak |  |
|  | Podatność i opór | Tak |  |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu | Tak |  |
|  | Kalkulacja indeksu dyszenia RSB | Tak |  |
|  | Respirator wyposażony w moduł (przenośny pomiędzy respiratorami tego samego typu) z przeznaczeniem do pracy na oddziałach intensywnej terapii medycznej do prezentacji parametru VCO2- wytwarzania dwutlenku węgla, VO2- zużycia tlenu, EE- pomiar wydatku energetycznego, RQ- wskaźnika oddechowego. Moduł / urządzenie realizujący pomiar tlenu za pomocą czujnika elektronicznego niepodlegającego okresowej wymianie. Pomiar wyświetlany na ekranie respiratora, sterowanie pracą modułu lub urządzenia przez respirator. | Tak |  |
|  | Pomiar czynnościowej pojemności zalegającej, pomocnej w diagnozie stanu pacjenta jak i postępowaniu w przypadku chorób płuc o podłożu zaporowym jak i restrykcyjnym. Pomiar wyświetlany na ekranie respiratora, sterowanie pracą modułu lub urządzenia przez respirator | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia wewnątrztchawiczego pomocnego w diagnozie stanu pacjenta jak i postępowaniu w przypadku chorób płuc o podłożu zaporowym jak i restrykcyjnym. Pomiar wyświetlany na ekranie respiratora, sterowanie pracą modułu lub urządzenia przez respirator. | Tak |  |
|  | Pamięć alarmów z komentarzem dotyczącym możliwą przyczyną wystąpienia alarmu | Tak |  |
|  | Kategorie alarmów według ważności | Tak |  |
|  | Niskiego ciśnienia gazów zasilających | Tak |  |
|  | Za wysokiego i za niskiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym | Tak |  |
|  | Za wysokiej i za niskiej objętości minutowej | Tak |  |
|  | Za wysokiej objętości oddechowej i za niskiej objętości oddechowej | Tak |  |
|  | Za wysokiej częstości oddechów - tachypnea i alarm niskiej częstości oddechu | Tak |  |
|  | Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego | Tak |  |
|  | Zbyt niskiego ciśnienia wdechu lub przecieku, lub rozłączenia układu oddechowego | Tak |  |
|  | Alarm bezdechu z automatycznym uruchomieniem wentylacji zastępczej | Tak |  |
|  | Alarm zaniku zasilania sieciowego i bateryjnego | Tak |  |
|  | Możliwość prezentacji na pojedynczym, kolorowym minimum 15 calowym ekranie respiratora minimum 3 krzywych oddechowych jednocześnie: ciśnienie/czas, przepływ/czas, objętość/czas | Tak |  |
|  | Prezentacja na pojedynczym, kolorowym minimum 15 calowym ekranie respiratora pętli oddechowych co najmniej: ciśnienie/objętość, przepływ/objętość, ciśnienie/przepływ | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o manewr automatycznego wyznaczanie krzywej statycznej P/V lub krzywej dynostatycznej szacującej ciśnienie pęcherzykowe | Tak |  |
|  | Prezentacja na pojedynczym kolorowym minimum 15 calowym ekranie respiratora: trendów mierzonych parametrów - co najmniej 72 godzinnych | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawionych parametrów | Tak, Opisać |  |
|  | Funkcja autotestu aparatu dokonywana automatycznie po włączeniu lub na żądanie operatora | Tak |  |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu. Pomiar realizowany za pomocą niezużywalnego czujnika (nie galwanicznego), co ogranicza koszty użytkowania i eksploatacji | Tak |  |
|  | Zestaw akcesoriów startowych | Tak |  |
|  | Do każdego respiratora dostarczony zostanie nebulizator do wziewnego podawania leków z możliwością ustawiania parametrów nebulizacji na monitorze respiratora. Nebulizator niewymagający zewnętrznego przepływu gazów do napędu. | Tak |  |
|  | Wymagane zgodnie z zaleceniami producenta przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji wliczone w cenę oferty (wszelkie koszty związane z ich wykonaniem), końcowy przegląd w ostatnim miesiącu okresu gwarancji (obowiązkiem wykonawcy jest nadzór nad terminowym wykonaniem przeglądów) | Tak |  |

.................................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika