Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo-cenowy

Zadanie nr 1 Cyfrowy aparat rtg kostno-płucny

| Poz | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat stawka | Vat kwota | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Cyfrowy aparat rtg kostno-płucny spełniający wymogi opisane w tabeli 1.1* | komplet | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Przeglądy techniczne w zaoferowanym okresie gwarancji ** | przegląd | …… |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Adaptacja i odświeżenie pomieszczeń stanowiących Pracownię rtg zgodnie z obowiązującymi wymaganiami | komplet | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: |  | Suma brutto: |  |  |

*W przypadku zastosowania różnych stawek podatku Vat do oferowanego urządzenia należy w tabeli rozdzielić kwoty netto dla poszczególnych stawek przy danej pozycji

**-ilość przeglądów w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami producenta- ilość i cenę wpisuje Wykonawca zgodnie z zaoferowanym okresem gwarancji i zaleceniami producenta (należy uwzględnić ostatni przegląd na koniec okresu gwarancji)

.................................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

Producent/Firma:

Nazwa/ Typ aparatu:

Nazwa Wykonawcy:

Tabela 1.1 Parametry cyfrowy aparatu rtg kostno-płucno

| L.P. | Warunek / parametr | Wartość wymagana (graniczna) | Odpowiedź Wykonawcy (Parametr Oferowany) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | wymagania ogólne |  |  |  |
|  | Istotne elementy oferowanego aparatu RTG, tj. generator, detektory, stół kostny, statyw do zdjęć odległościowych, kolumna podłogowa lampy rtg wyprodukowane przez tego samego wytwórcę | TAK/NIE |  | Ocena TAK 40 pkt. NIE 0 pkt. |
|  | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji min. 2020 Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK, podać |  | bez oceny |
| II. | Generator RTG | Podać typ i nazwę wytwórcy |  |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości min. 150 kHz | TAK |  | ≥200 kHz – 10 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt |
|  | Moc nominalna generatora | ≥ 50 kW |  | bez oceny |
|  | Maksymalny prąd w radiografii | ≥ 600 mA |  | bez oceny |
|  | Maksymalna wartość mAs | ≥ 600 mAs |  | bez oceny |
|  | Zakres napięć w radiografii | ≥ 40-150 kV |  | bez oceny |
|  | Najkrótszy czas ekspozycji | ≤ 1 ms |  | bez oceny |
|  | Programy anatomiczne zdefiniowane oraz dodane przez operatora | ≥ 200 |  | bez oceny |
| III. | Lampa RTG | Podać typ i nazwę wytwórcy |  |  |
|  | Wielkość ogniska małego | ≤ 0,6 mm |  | bez oceny |
|  | Wielkość ogniska dużego | ≤ 1,2 mm |  | bez oceny |
|  | Nominalna moc małego ogniska | ≥ 25kW |  | bez oceny |
|  | Nominalna moc dużego ogniska | ≥ 60 kW |  | bez oceny |
|  | Pojemność cieplna anody | ≥ 300 kHU |  | bez oceny |
|  | Pojemność cieplna kołpaka lampy rtg | ≥ 1,2 MHU |  | bez oceny |
|  | Anoda szybkoobrotowa, szybkość wirowania anody ≥ 8000 obr./min. | TAK |  | bez oceny |
|  | Miernik dawki DAP (Dose Area Product) zintegrowany z kolimatorem i z prezentacją wartości dawki na konsoli operatora i zapisem w pliku DICOM | TAK |  | bez oceny |
|  | Kolimator ze świetlnym symulatorem pola ekspozycji i celownikiem laserowym | TAK |  | bez oceny |
|  | Zakres obrotu kolimatora | ≥ ± 45° |  | bez oceny |
|  | Dotykowy, cyfrowy wyświetlacz LCD min. 10” na lampie/kołpaku z możliwością zmiany warunków ekspozycji i pola komory układu AEC, wybór miejsca pracy (stół, statyw, wolna ekspozycja), funkcją wyświetlania obrazu/badania wraz z możliwością akceptacji lub odrzucenia badania, wyświetlanie kąta obrotu lampy, wyświetlanie odległości SID (lampa– detektor) | TAK/NIE |  | TAK – 30 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Wyświetlanie danych pacjenta | TAK/NIE |  | TAK – 10 PKT NIE – 0 PKT |
|  | Przy obrocie kołpaka lampy wyświetlacz LCD zachowuje wyświetlanie parametrów w poziomie | TAK/NIE |  | TAK – 10 PKT NIE – 0 PKT |
| IV. | KOLUMNA PODŁOGOWA lampy RTG | Podać typ i nazwę wytwórcy |  |  |
|  | Zakres przesuwu poziomego lampy rtg wzdłuż stołu | ≥ 240 cm |  | bez oceny |
|  | Zakres przesuwu lampy rtg w poprzek stołu | ≥ 22 cm |  | ≥ 25 cm – 10 pkt mniejsze wartości – 0 pkt |
|  | Zakres pionowego ruchu lampy | ≥ 150 cm |  | bez oceny |
|  | Zakres obrotu kolumny lampy wokół osi pionowej | ≥ ± 90( |  | bez oceny |
|  | Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej | ≥ ± 90( |  | bez oceny |
| V. | STÓŁ RTG | Podać typ i nazwę wytwórcy |  |  |
|  | Stół z pływającym płaskim blatem | TAK |  | bez oceny |
|  | Długość blatu stołu | ≥ 210 cm |  | ≥ 215 cm – 10 pkt mniejsze wartości – 0 pkt |
|  | Szerokość blatu stołu | ≥ 81 cm |  | ≥ 90 cm – 10 pkt mniejsze wartości – 0 pkt |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego blatu | ≥ 75 cm |  | bez oceny |
|  | Zakres ruchu poprzecznego blatu | ≥ 25 cm |  | bez oceny |
|  | Maksymalne obciążenie stołu | ≥ 200 kg |  | bez oceny |
|  | Odległość płyta stołu - detektor cyfrowy | ≤ 8 cm |  | bez oceny |
|  | Minimalna wysokość blatu od podłogi | ≤ 55 cm |  | bez oceny |
|  | Maksymalna wysokość blatu od podłogi | ≥ 80cm |  | ≥ 82 cm – 10 pkt mniejsze wartości – 0 pkt |
|  | Pochłanialność blatu stołu – ekwiwalent Al | ≤ 1,2 mm Al |  | bez oceny |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa, możliwość wyciągania i wymiany bez pomocy narzędzi | TAK, podać parametry |  | bez oceny |
|  | Układ AEC w stole min. 3 komorowy | TAK |  | bez oceny |
|  | Przełączniki nożne do sterowania wysokością stołu oraz do zwalniania hamulców | TAK |  | bez oceny |
|  | Przełączniki ręczne do sterowania wysokością stołu oraz do zwalniania hamulców blatu stołu | TAK |  | bez oceny |
| VI. | DETEKTOR CYFROWY DO STOŁU |  |  |  |
|  | Detektor bezprzewodowy z możliwością pracy poza stołem | TAK |  | bez oceny |
|  | Wymiary pola aktywnego detektora | ≥ 35 x 42 cm |  | bez oceny |
|  | Ilość pixeli | ≥7,5 mln |  | bez oceny |
|  | Rozmiar pojedynczego pixela | ≤ 140 µm |  | bez oceny |
|  | Głębokość akwizycji | 16 bit |  | bez oceny |
|  | DQE dla 0,0 pl/mm | ≥ 60 % |  | ≥ 70 % – 10 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt |
|  | Rozdzielczość detektora [pl/mm] | ≥3,6 lp/mm |  | bez oceny |
|  | Maksymalna waga detektora | ≤3,5 kg |  | bez oceny |
|  | Maksymalne obciążenie detektora | ≥150 kg |  | bez oceny |
|  | Materiał warstwy scyntylacyjnej wykonany w technologii CsI (jodek cezu) | TAK |  | bez oceny |
|  | Klasa wodoodporności detektora | min. IP44 |  | bez oceny |
|  | Ładowarka umożliwiająca jednoczesne ładowanie min. 3 baterii oraz min. 4 baterie w komplecie | Tak |  | bez oceny |
| VII. | Statyw do zdjęć odległościowych | Podać typ i nazwę wytwórcy |  |  |
|  | Statyw mocowany do podłogi | TAK |  | bez oceny |
|  | Minimalna możliwa odległość środka panelu Bucky, licząc od podłogi | ≤ 35 cm |  | bez oceny |
|  | Maksymalna możliwa odległość środka panelu Bucky, licząc od podłogi | ≥ 180 cm |  | bez oceny |
|  | Układ AEC w statywie, min. 3 komory | TAK |  | bez oceny |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa umożliwiająca wykonanie zdjęcia klatki piersiowej z odległości min. 170 cm | TAK |  | bez oceny |
|  | Możliwość wyciągania i wymiany kratki bez pomocy narzędzi | TAK |  | bez oceny |
|  | Pochłanialność płyty statywu – ekwiwalent Al | ≤ 1 mm Al |  | bez oceny |
|  | Odległość płyta statywu - detektor cyfrowy | ≤ 4,5 cm |  | bez oceny |
|  | Uchwyty boczne i uchwyt górny ułatwiający zdjęcia w projekcjach PA i bocznych | TAK |  | bez oceny |
| VIII | DETEKTOR CYFROWY DO STATYWU |  |  |  |
|  | Detektor bezprzewodowy z możliwością pracy poza statywem Możliwość zamiennego stosowania detektorów w stole i statywie | TAK |  | bez oceny |
|  | Wymiary pola aktywnego detektora | ≥ 42x42 cm |  | bez oceny |
|  | Ilość pikseli | ≥ 9,0 mln |  | bez oceny |
|  | Rozmiary piksela | ≤ 140 µm |  | bez oceny |
|  | Głębokość akwizycji | 16 bit |  | bez oceny |
|  | DQE dla 0,0 pl/mm | ≥ 60 % |  | ≥ 70 % – 10 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt |
|  | Rozdzielczość detektora [pl/mm] | ≥3,6 lp/mm |  | bez oceny |
|  | Maksymalna waga detektora | ≤4 kg |  | bez oceny |
|  | Maksymalne obciążenie detektora | ≥150 kg |  | bez oceny |
|  | Materiał warstwy scyntylacyjnej – jodek cezu (CsI) | TAK |  | bez oceny |
|  | Klasa wodoodporności detektora | min. IP44 |  | bez oceny |
| IX. | KONSOLA TECHNIKA |  |  |  |
|  | Konsola generatora zintegrowana z konsolą obrazową technika i monitorem. Aparat musi posiadać oryginalną dedykowaną stację technika i konsolę generatora | TAK |  | bez oceny |
|  | Komputer stacji technika, parametry minimum: - procesor 2.0GHz, - 4 GB RAM, - HDD 500 GB , - system operacyjny, - klawiatura, mysz. | TAK, podać |  | bez oceny |
|  | Dotykowy monitor LCD min.23', min.1280x1024 | TAK, podać |  | bez oceny |
|  | Pojemność dysku obrazowego | ≥ 3 000 obrazów |  | bez oceny |
|  | Maksymalny czas od zakończenia akwizycji obrazu do wyświetlenia na monitorze | ≤ 5 s |  | bez oceny |
|  | Interfejs użytkownika w języku polskim wraz z pomocą kontekstową w języku polskim | TAK, podać |  | bez oceny |
|  | Wyszukiwanie obrazów/badań na podstawie zadanych kryteriów, co najmniej: imię i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, data wykonania badania | TAK |  | bez oceny |
|  | Wprowadzanie danych pacjenta za pomocą klawiatury lub ekranu dotykowego monitora bezpośrednio na stanowisku | TAK |  | bez oceny |
|  | Regulacja jasności i kontrastu obrazu | TAK |  | bez oceny |
|  | Pomiary geometryczne: min. odległości i kąty | TAK |  | bez oceny |
|  | Obrót obrazu | TAK |  | bez oceny |
|  | Powiększanie obrazu | TAK |  | bez oceny |
|  | Możliwość umieszczania na obrazie oznaczenia projekcji L/R | TAK |  | bez oceny |
|  | Możliwość umieszczania na obrazie dowolnych komentarzy technika w dowolnym miejscu na obrazie | TAK |  | bez oceny |
|  | Nagrywanie płyt CD i DVD z badaniem pacjenta w standardzie Dicom 3.0 wraz z dedykowaną przeglądarką | TAK |  | bez oceny |
|  | Interfejs sieciowy z min. funkcjami: - DICOM Send, - DICOM Print, - DICOM Storage Commitment, - DICOM Modality Worklist. | TAK, podać |  | bez oceny |
| X | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
| 1 | Interkom do komunikacji głosowej sterownia – pokój badań | TAK |  | bez oceny |
| 2 | Na wszystkie wyroby medyczne występujące w opisie przedmiotu zamówienia należy przedłożyć przed podpisaniem umowy dokumenty, potwierdzające dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu lub używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych oraz aktów wykonawczych do ustawy tj. : deklarację zgodności z dyrektywą 93/42/EEC, certyfikat zgodności wydany przez jednostkę notyfikowaną (jeśli zgodnie z przepisami prawa certyfikacja dotyczy wyrobu), Dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Rejestru Wyrobów Medycznych oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa: Deklarację zgodności z dyrektywą 2011/65/EU | Tak, załączyć |  | bez oceny |
| 3 | Integracja aparatu z systemami funkcjonującymi w szpitalu (HIS/RIS/PACS) Integracja powinna obejmować funkcjonalność odbierania elektronicznie zleceń badań z systemu HIS Szpitala i odsyłania do niego (zintegrowanego z nim systemem RIS/PACS) zdjęć. Zamawiający wymaga, by rozwiązania opierały się o najnowsze technologie (takie jak DICOM i/lub hl7). Oferowane oprogramowanie nie może posiadać ograniczeń ze względu na czas działania lub wielkość zgromadzonych danych i musi posiadać wsparcie producenta przez min. 5 lat od wdrożenia. Wszystkie koszty integracji (takie jak odpowiednie licencje, jeśli konieczny do integracji okaże się ich zakup) wliczone w cenę oferty | Tak |  | bez oceny |
| 4 | Wykonanie projektu usytuowania aparatu oraz obliczenia osłon stałych w cenie oferty w terminie 21 dni od daty podpisania umowy | Tak |  | bez oceny |
| 5 | Instalacja i uruchomienie zaoferowanych urządzeń | Tak |  | bez oceny |
| 6 | Wykonanie w cenie oferty testów akceptacyjnych i specjalistycznych po instalacji aparatu | Tak |  | bez oceny |
| 7 | Szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i aplikacji po zakończeniu instalacji | TAK |  | bez oceny |
| 8 | Pełna gwarancja na oferowany system min. 24 m-ce | Tak, podać |  | 36 miesięcy – 10 pkt. 30 miesięcy – 5 pkt. 24 miesiące – 0 pkt. |
| 9 | Przeglądy techniczne w okresie gwarancji wg wymagań producenta w cenie oferty (w tym ostatni na koniec okresu gwarancji) | Tak |  | bez oceny |
| 10 | Instrukcja obsługi w języku polskim, paszport techniczny dostarczana z aparatem | Tak |  | bez oceny |
| 11 | Adaptacja i odświeżenie pomieszczeń stanowiących Pracownię rtg zgodnie z obowiązującymi wymaganiami | Tak |  | Bez oceny |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, niepowystawowe, kompletne, kompatybilne i będzie gotowe do użytkowania bez  żadnych dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi).

UWAGA:

1.Wszystkie parametry graniczne oraz zaznaczone “Tak” w powyższej tabeli są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.

2.Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości parametrów w jednostkach fizycznych wskazanych w powyższej tabelce.

3.Wszystkie zaoferowane parametry i wartości podane w zestawieniu musza dotyczyć oferowanej konfiguracji.

4.Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta w przypadku niezgodności lub niewiarygodności zaoferowanych parametrów.

..................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik