Iława, dn. 01.12.2020 r.

Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie ul. Gen. Wł. Andersa 3 14-200 Iława, Regon 510879196,  NIP 744-14-84-344 zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na dostawę sprzętu dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie nr sprawy ZP-172/2020.

- Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza 30.000 Euro.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu.

3.     Realizacja: do 23.12.2020 do Powiatowego Szpitala w Iławie, ul. Andersa 3, 14-200 Iława.

4. Termin płatności: 30 dni.

5. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:

5.1.Oferta powinna być podpisana przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Umocowanie do złożenia ofert winno być dołączone do oferty o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.

5.2.Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wzór w załączeniu).

5.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

6.Oferty należy składać na email: dzp@szpital.ilawa.pl do dnia 03.12.2020 r. do godziny 11:00

7. Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena oferty brutto (waga 100%). Zamawiający wybierze ofertę z najniższą zaoferowaną ceną (jeśli cena oferty z najniższą ceną nie przekroczy kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia). Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie się uchylał od podpisania umowy w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego- Zamawiający wybierze ofertę sklasyfikowaną jako następna według ceny (jeśli cena oferty kolejnej nie będzie wyższa niż kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia). W przypadku, gdy zostaną złożone dwie oferty o takiej samej a zarazem najniższej cenie, Wykonawcy, którzy złożyli te oferty zostaną poproszeni o złożenie ofert dodatkowych z ceną nie wyższą od zaoferowanej w ofercie podstawowej – do skutecznego rozstrzygnięcia postępowania.

8. Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne omyłki, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

10. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa wg załącznika nr 2 do niniejszego zapytania.

11. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Daria Szczepańska, tel. 89 6449812 email: dzp@szpital.ilawa.pl

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Nazwa i adres Wykonawcy:

........................................................

........................................................

........................................................

.......................................................

Adres e-mail ……………………………………

Zadanie nr 1 Urządzenie do kompresji klatki piersiowej

Oferujemy dostawę za cenę:

Brutto…………………………………………………………………. (słownie……………………………………..)

zgodnie z poniższym zestawieniem:

| Poz | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat stawka | Vat kwota | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 |
| 1 | Urządzenie do kompresji klatki piersiowej spełniającej wymogi opisane w tabeli nr 1 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| Suma netto |  | Suma brutto: |  |

.................................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

Tabela 1 Wymagania dot. urządzenia do kompresji klatki piersiowej

| Lp. | Minimalne parametry sprzętu |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Aparat do mechanicznej kompresji klatki piersiowej z pulsoksymetrem dla pacjentów dorosłych, w torbie transportowej odpornej na różne warunki atmosferyczne; |
|  | Torba transportowa wyposażona w przegrody dedykowane poszczególnym elementom wyposażenia; |
|  | Prowadzenie wielokierunkowego ucisku klatki piersiowej (w tzw. trybie 3D) z użyciem deski, pasów i tłoka jednocześnie; |
|  | W zestawie deska z mocowaniem szelkowym na ramionach pacjenta i systemem pasów dociskających klatkę piersiową poszkodowanego; |
|  | Centralnie umieszczony na desce wskaźnik punktowy, optymalnie pozycjonujący aparat na klatce piersiowej pacjenta; |
|  | Rozmiar deski pozwala na stosowanie aparatu podczas transportu różnymi środkami transportu ratowniczego: kosze, nosze, płachty ratownicze; |
|  | Możliwość prowadzenia efektywnych uciśnięć klatki piersiowej pacjenta w wielu płaszczyznach; |
|  | Efektywna mechaniczna kompresja u pacjentów w pozycji siedzącej; |
|  | Regulacja pasów za pomocą klamer, z blokadą pozwalającą na pracę z systemem jednego ratownika; |
|  | Uciskanie klatki piersiowej zgodne z protokołami ERC i AHA dla kompresji mechanicznej; |
|  | Oprogramowanie aparatu pozwalające na modyfikacje/rozbudowę w przypadku zmian wytycznych resuscytacji; |
|  | Siła kompresji do 700N; |
|  | Głębokość kompresji przedziale 4 – 6 cm; |
|  | Konstrukcja pozwalająca na minimalizację ryzyka uszkodzeń mostka i żeber podczas kompresji/resuscytacji; |
|  | Możliwość wykonywania defibrylacji bez zdejmowania aparatu z pacjenta; |
|  | Waga aparatu gotowego do pracy nie większa niż 5,00 kg z zamontowanymi akumulatorami i deską z pasami; |
|  | Waga kompletnego zestawu ze wszystkimi elementami wyposażenia jak: aparat podstawowy z akumulatorem, dodatkowy akumulator, deska z pasami, zasilacz aparatu z kablem sieciowym, dwumiejscowa ładowarka z zasilaczem i kablem sieciowym, kabel zasilania pokładowego, zapasowe akcesoria i elementy wymienne (osłony tłoka), torba transportowa – nie większa niż 9 kg. |
|  | Wymiary elementu roboczego z tłokiem: 180 x 220 x 150 mm (wys. x dł. x szer.) |
|  | Obwód klatki piersiowej pacjenta 75 – 135 cm, szerokość klatki piersiowej 22 – 40cm; |
|  | Aparat w pełni zasilany elektrycznie; |
|  | Źródła zasilania: akumulator, sieć elektryczna 230-240V (zasilacz sieciowy z kablem); zasilanie pokładowe 12V(kabel w ramach standardowego wyposażenia),; |
|  | Aparat standardowo wyposażony w dwie baterie/akumulatory wielokrotnego ładowania |
|  | Akumulator litowo – polimerowy bez efektu pamięci,18,5V, 4,0 Ah z wbudowanym wizualnym wskaźnikiem, informującym o poziomie naładowana, z wykorzystaniem trzystopniowej skali podświetlanych diod; |
|  | W zestawie dostawczym 2 akumulatory |
|  | Praca aparatu z użyciem 1 akumulatora min. 45 min; |
|  | Płynne przechodzenie z trybu zasilania akumulatorowego na sieciowe/pokładowe i odwrotnie, bez efektu wstrzymania pracy tłoka; |
|  | Panel obsługowy na górnej pokrywie bloku aparatu |
|  | Przycisk włączenia urządzenia ze wskaźnikiem źródła zasilania aparatu: akumulator lub system sieciowo/pokładowy; |
|  | Przycisk uruchomienia aparatu i jego wyłączenia; |
|  | Praca ciągła z rytmem uciśnięć 100/min; |
|  | Przycisk wyboru funkcji pracy w rytmie: ciągły i 30 uciśnięć klatki piersiowej z pauzą na dwa oddechy ratownicze; |
|  | System sygnalizacji odliczania końcowego ostatnich 5 uciśnięć przed pauzą oddechową z meldunkiem audio; |
|  | Praca aparatu z podziałem na dwie fazy: 50% kompresja/50% pauza w kompresji pozwala na optymalną relaksację klatki piersiowej pacjenta; |
|  | Temperatura pracy (-)20 do (+) 40 st. C |
|  | Wilgotność 0 – 95% bez kondensacji; |
|  | Ciśnienie: 540 – 1060 hPa |
|  | Interfejs USB do celów serwisowych |
|  | Wszystkie elementy zestawu oznaczone znakiem CE |
|  | Pasy mocujące nadające się do prania w typowych środkach piorących w temp. 40st C; |
|  | Wymienna poduszka polimerowa na stopce tłoka w miejscu bezpośredniego zetknięcia się z ciałem pacjenta; |
|  | Zestaw 5 szt. zapasowych poduszek w komplecie dostawczym; |
|  | W komplecie dwustanowiskowa ładowarka do baterii z zasilaczem i kablem zasilania sieciowego |
|  | Tryb ładowania szybkiego w jednym gnieździe – czas ładowania 1 baterii do pełnej pojemności 45 min.; |
|  | Czas ładowania kompletu baterii (2 szt.) to 120 min. do 100% pojemności dwóch ładowanych jednocześnie akumulatorów; |
|  | Waga ładowarki 0,6kg |
|  | Certyfikat potwierdzający spełnienie norm RTCA-DO-160G; |
|  | Deska pod plecy przezierna dla promieni RTG; |
|  | Paszport techniczny, przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty. |

Zadanie nr 2 Wideolaryngoskop

Oferujemy dostawę za cenę:

Brutto…………………………………………………………………. (słownie……………………………………..)

zgodnie z poniższym zestawieniem:

| Poz | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat stawka | Vat kwota | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 |
| 1 | Wideolaryngoskop spełniającej wymogi opisane w tabeli nr 2 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| Suma netto |  | Suma brutto: |  |

.................................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

Tabela 2. Wymagania dot. Wideolaryngoskopu

| Lp. | Minimalne parametry sprzętu |
| --- | --- |
| 1 | Wideolaryngoskop zestaw: wyświetlacz, adapter, komplet baterii, 2 łyżki w rozmiarze 3, 4 łyżki w rozmiarze 3 z kanałem prowadzącym rurkę intubacyjną, etui. |
| 2 | Zintegrowany, kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 2,4 cala |
| 3 | Tor wizyjny wielorazowego użytku (adapter ze zintegrowaną kamerą) |
| 4 | Łatwo dostępne źródło zasilania – bateriami AAA, zapewniające min. 90 minut pracy urządzenia. |
| 5 | Układ gospodarowania energią umożliwiający wyłączenie wyświetlacza po 60 sekundach od odłożenia go na nieruchomą powierzchnię |
| 5 | Wskaźnik stanu naładowania akumulatora lub baterii |
| 6 | Rozdzielczość ekranu 320 x 240 pikseli na klatkę |
| 7 | Odświeżanie 30 klatek na sekundę |
| 8 | Automatyczny balans bieli |
| 9 | Wyjście video typu RCA umożliwiające podłączenie do zewnętrznego monitora |
|  | Parametry kamery |
| 10 | Matryca CMOS |
| 12 | Rozdzielczość 640 x480 VGA |
| 13 | Oświetlenie LED |
| 14 | Łyżki jednorazowego użytku |
| 15 | Łyżki z kanałem prowadzącym rurkę intubacyjną w rozmiarze od 6,0 do 8,0 mm. |
| 16 | Wykonane z Poliwęglanu/TPE |
| 17 | Powłoka antyrefleksyjna |
| 18 | Koniec dystalny (od strony kamery) pokryty powłoką przeciwmgłową |
| 19 | Długość łyżki: 17 cm |
| 20 | Szerokość łyżki standardowej: 26 mm (16 mm na końcu dystalnym) |
| 21 | Szerokość łyżki z kanałem prowadzącym rurkę intubacyjną: 29 mm (16 mm na końcu dystalnym) |
| 22 | Łyżki czyste mikrobiologicznie |
| 23 | Łyżka do Wideolaryngoskopu z kanałem prowadzącym rurkę intubacyjną rozmiar 3 – 20 szt. |
| 24 | Paszport techniczny, przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty. |