Załącznik nr 2 Formularz cenowy /Specyfikacja przedmiotowa:

Część nr 1 Respirator

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Respirator spełniający wymogi opisane w tabeli 1 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | Suma brutto |  |

…………….………., dnia……………2020 r.					          	                                    …………………………………………………………
													              (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)

Tabela nr 1

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Wartość graniczna | Wartość oferowana Wykonawcy (TAK lub NIE) ( podać okres gwarancji) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | podać |  |
|  | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | podać |  |
|  | Rok produkcji | Podać |  |
|  | Respirator dla dorosłych przeznaczony do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia | Tak |  |
|  | Respirator na wózku jezdnym, co najmniej 2 koła blokowane | Tak |  |
|  | Urządzenie z pełną gwarancją na minimum 36 miesięcy | Tak |  |
|  | Możliwość zamocowania ekranu sterującego niezależnie od modułu pneumatycznego. Możliwość zamocowania modułu pneumatycznego na półce lub kolumnie | Tak |  |
|  | Zasilanie w tlen i powietrze z sieci centralnej o ciśnieniu w zakresie minimum od 2,8 do 5,5 bar | Tak |  |
|  | Respirator posiadający przyłącza zasilania do tlenu i powietrza z sieci centralnej | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia do butli z tlenem |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o sprężarkę w podstawie jezdnej | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V, 50-6- Hz | Tak |  |
|  | Awaryjne zasilanie bateryjne min. 60 min. | Tak |  |
|  | Wentylacja wspomagana/kontrolowana CMV/Assist–IPPV | Tak |  |
|  | Zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV | Tak |  |
|  | PEEP/CPAP | Tak |  |
|  | Automatyczne wstępne ustawienia parametrów wentylacji na podstawie wagi pacjenta IBW, płci oraz wzrostu pacjenta | Tak |  |
|  | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP i APRV | Tak |  |
|  | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP z gwarantowaną objętością | Tak |  |
|  | Oddech VCV (Objętościowo Kontrolowany) | Tak |  |
|  | Oddech typu PCV (Ciśnieniowo Kontrolowany) | Tak |  |
|  | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z gwarantowaną objętością (typu PRVC, VG, AutoFlow) | Tak |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna przez maskę NIV | Tak |  |
|  | Ręczne przedłużenie fazy wdechu i wydechu | Tak |  |
|  | Automatyczna próba oddechu spontanicznego pacjenta z kryterium zatrzymania próby: regulowanymi alarmami osiąganej przez pacjenta wentylacji minutowej i realizowanej ilości oddechów pacjenta | Tak |  |
|  | Wentylacja zabezpieczająca przy bezdechu z regulacją stężenia tlenu oraz możliwością trybu wentylacji rezerwowej spośród m.in. VCV, PCV, PRVC, Bilevel | Tak |  |
|  | Automatyczna kompensacja oporów rurki intubacyjnej i tracheotomijnej - typu ATC, TC, TRC | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o tryb wspomagania objętością VS | Tak |  |
|  | Częstość oddechów minimum 3 - 120 1/min | Tak, podać |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu minimum od 20 do 1800 ml | Tak, podać |  |
|  | Regulowane ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych minimum od 5 do 95 cmH2O | Tak, podać |  |
|  | Ciśnienie wspomagania PSV minimum od 5 do 60 cmH2O | Tak, podać |  |
|  | Możliwość ustawienia PEEP/CPAP minimum od 1 do 50 cmH2O | Tak, podać |  |
|  | Regulowany czas wdechu przy VCV od 0,25 do 15 sek | Tak, podać |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie. Respirator wyposażony w pneumatyczno-elektroniczny mieszalnik gazów kontrolowany mikroprocesorowo pozwalający na zmianę wdechowego stężenia tlenu w zakresie 21% do 100%, co 1%. Stężenie tlenu regulowane także w trybie wentylacji rezerwowej. | Tak |  |
|  | Wyzwalanie oddechu, czułość przepływowa: minimalny zakres czułości triggera: 1 l/min -8 L/min | Tak, podać |  |
|  | Wyzwalanie oddechu, czułość ciśnieniowa: minimalny zakres czułości triggera: -0,25 cm H2O do - 10 cm H2O | Tak, Podać |  |
|  | Regulacja czasu lub współczynnika narastania przepływu dla oddechów ciśnieniowo kontrolowanych i ciśnieniowo wspomaganych | Tak |  |
|  | Przepływ bazowy regulowany ręcznie w zakresie min. 2-10 L/min | Tak, Podać |  |
|  | Regulacja czułości zakończenia fazy wdechu dla oddechów ciśnieniowo wspomaganych w zakresie minimum 5-80% szczytowego przepływu wdechowego | Tak, Podać |  |
|  | Rzeczywista częstość oddychania | Tak |  |
|  | Częstość oddechów spontanicznych | Tak |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu | Tak |  |
|  | Objętość wentylacji minutowej MV | Tak |  |
|  | Objętość wentylacji minutowej spontanicznej | Tak |  |
|  | Szczytowe ciśnienie wdechowe | Tak |  |
|  | Ciśnienie średnie | Tak |  |
|  | Ciśnienie PEEP | Tak |  |
|  | Ciśnienie fazy Plateau | Tak |  |
|  | Ciśnienie AutoPEEP | Tak |  |
|  | Ciśnienie zaklinowania P0,1 | Tak |  |
|  | Pomiar NIF - negatywnej siły wdechowej, pomiar realizowany automatycznie z wyświetlaniem wyniku pomiaru w dedykowanym oknie procedury NIF | Tak |  |
|  | Podatność i opór | Tak |  |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu | Tak |  |
|  | Kalkulacja indeksu dyszenia RSB | Tak |  |
|  | Respirator wyposażony w moduł (przenośny pomiędzy respiratorami tego samego typu) z przeznaczeniem do pracy na oddziałach intensywnej terapii medycznej do prezentacji parametru VCO2- wytwarzania dwutlenku węgla, VO2- zużycia tlenu, EE- pomiar wydatku energetycznego, RQ- wskaźnika oddechowego. Moduł / urządzenie realizujący pomiar tlenu za pomocą czujnika elektronicznego niepodlegającego okresowej wymianie. Pomiar wyświetlany na ekranie respiratora, sterowanie pracą modułu lub urządzenia przez respirator. | Tak |  |
|  | Pomiar czynnościowej pojemności zalegającej, pomocnej w diagnozie stanu pacjenta jak i postępowaniu w przypadku chorób płuc o podłożu zaporowym jak i restrykcyjnym. Pomiar wyświetlany na ekranie respiratora, sterowanie pracą modułu lub urządzenia przez respirator | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia wewnątrztchawiczego pomocnego w diagnozie stanu pacjenta jak i postępowaniu w przypadku chorób płuc o podłożu zaporowym jak i restrykcyjnym. Pomiar wyświetlany na ekranie respiratora, sterowanie pracą modułu lub urządzenia przez respirator. | Tak |  |
|  | Pamięć alarmów z komentarzem dotyczącym możliwą przyczyną wystąpienia alarmu | Tak |  |
|  | Kategorie alarmów według ważności | Tak |  |
|  | Niskiego ciśnienia gazów zasilających | Tak |  |
|  | Za wysokiego i za niskiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym | Tak |  |
|  | Za wysokiej i za niskiej objętości minutowej | Tak |  |
|  | Za wysokiej objętości oddechowej i za niskiej objętości oddechowej | Tak |  |
|  | Za wysokiej częstości oddechów - tachypnea i alarm niskiej częstości oddechu | Tak |  |
|  | Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego | Tak |  |
|  | Zbyt niskiego ciśnienia wdechu lub przecieku, lub rozłączenia układu oddechowego | Tak |  |
|  | Alarm bezdechu z automatycznym uruchomieniem wentylacji zastępczej | Tak |  |
|  | Alarm zaniku zasilania sieciowego i bateryjnego | Tak |  |
|  | Możliwość prezentacji na pojedynczym, kolorowym minimum 15 calowym ekranie respiratora minimum 3 krzywych oddechowych jednocześnie: ciśnienie/czas, przepływ/czas, objętość/czas | Tak |  |
|  | Prezentacja na pojedynczym, kolorowym minimum 15 calowym ekranie respiratora pętli oddechowych co najmniej: ciśnienie/objętość, przepływ/objętość, ciśnienie/przepływ | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o manewr automatycznego wyznaczanie krzywej statycznej P/V lub krzywej dynostatycznej szacującej ciśnienie pęcherzykowe | Tak |  |
|  | Prezentacja na pojedynczym kolorowym minimum 15 calowym ekranie respiratora: trendów mierzonych parametrów - co najmniej 72 godzinnych | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawionych parametrów | Tak, Opisać |  |
|  | Funkcja autotestu aparatu dokonywana automatycznie po włączeniu lub na żądanie operatora | Tak |  |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu. Pomiar realizowany za pomocą niezużywalnego czujnika (nie galwanicznego), co ogranicza koszty użytkowania i eksploatacji | Tak |  |
|  | Zestaw akcesoriów startowych | Tak |  |
|  | Do każdego respiratora dostarczony zostanie nebulizator do wziewnego podawania leków z możliwością ustawiania parametrów nebulizacji na monitorze respiratora. Nebulizator niewymagający zewnętrznego przepływu gazów do napędu. | Tak |  |
|  | Paszport techniczny dostarczony wraz z urządzeniem. Zapoznanie personelu z parametrami i obsługą sprzętu. | Tak |  |

Część nr 2 Aparat EKG

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Aparat EKG, spełniająca wymogi opisane w tabeli nr 2 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | Suma brutto |  |

…………….………., dnia……………2020 r.					          	                                    …………………………………………………………
													              (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)

Tabela nr 2

| Lp | Parametry | Warunek graniczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
|  | Waga aparatu z akumulatorem i wbudowanym zasilaczem max 5 kg | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V 50 Hz | TAK |  |
|  | Wbudowany akumulator, którego pojemność umożliwia min. 3,5 godz. ciągłego monitorowania | TAK |  |
|  | Ochrona przed impulsem defibrylacji CF | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD TFT kolorowy 24 bitowy o przekątnej min. 8 cali z podświetleniem LED oraz wysokiej rozdzielczości (min. 800 x 480 pikseli) | TAK |  |
|  | Na wyświetlaczu prezentacja krzywej EKG, wartości parametrów i menu. Menu w języku polskim. | TAK |  |
|  | Klawiatura funkcyjna oraz alfanumeryczna zabezpieczona przed zalaniem | TAK |  |
|  | Ciągły pomiar i prezentacja na ekranie HR | TAK |  |
|  | Detekcja stymulatora serca | TAK |  |
|  | Impedancja wejściowa >50 [MΩ] | TAK |  |
|  | CMRR >110 dB | TAK |  |
|  | Częstotliwość próbkowania 1000 [Hz] / kanał | TAK |  |
|  | Detekcja pików rozrusznika serca Próbkowanie 16000 [Hz]/kanał | TAK |  |
|  | Filtr zakłóceń sieciowych | TAK |  |
|  | Filtr zakłóceń mięśniowych | TAK |  |
|  | Filtr anty-dryftowy | TAK |  |
|  | Sygnał EKG 12 odprowadzeń standardowych – wydruk w formacie 12-kanałowym | TAK |  |
|  | Formaty wydruku:3*4 ; 3*4+1R ; 3*4+3R ; 6*2 ; 6*2+1R /12*1 | TAK |  |
|  | Głowica drukująca z automatyczną regulacją linii izotermicznej | TAK |  |
|  | Czułość: 2,5/5/10/20 mm/mV oraz AUTO | TAK |  |
|  | Prędkość zapisu rejestratora: 5/12,5/25/50 mm/s | TAK |  |
|  | Szerokość papieru min. (szer.) 210 mm x (wys.) 295 mm. - składanka | TAK |  |
|  | Możliwość przeglądania i oceny badania na badania przed wydrukiem na ekranie urządzenia | TAK |  |
|  | Wydruk w trybie monitorowania rytmu | TAK |  |
|  | Automatyczna analiza i interpretacja (dorośli, dzieci, noworodki) w języku polskim | TAK |  |
|  | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod i odłączenia przewodu ekg | TAK |  |
|  | Funkcja uśpienia (standby) umożliwiająca szybki start aparatu | TAK |  |
|  | Możliwość archiwizacji badania do pamięci wewnętrznej (min. 800 badań) i eksportu danych do pamięci typu Pendrive w formacie PDF, XML | TAK |  |
|  | Możliwość współpracy urządzenia w sieci komputerowej. Współpraca z serwerem FTP | TAK |  |
|  | Przeglądanie i wydruk badania z archiwum urządzenia | TAK |  |
|  | Możliwość wydruku badania na drukarce laserowej podłączonej bezpośrednio do aparatu | TAK |  |
|  | Możliwość rozszerzenia funkcji urządzenia o opcję Wi-Fi oraz czytnik kodów kreskowych | TAK |  |
|  | Wyposażenie: przewód pacjenta, elektrody przyssawkowe oraz klipsowe, papier termiczny | TAK |  |
|  | Wyposażony w mobilny wózek aparaturowy na pięciu kółkach, wszystkie kółka wyposażone w blokadę. Dodatkowo: kosz na akcesoria oraz wysięgnik na przewód pacjenta | TAK |  |
|  | Paszport techniczny dostarczony wraz z urządzeniem. Zapoznanie personelu z parametrami i obsługą sprzętu. | TAK |  |

Część nr 3 Defibrylator

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Defibrylator, spełniająca wymogi opisane w tabeli nr 3 | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | Suma brutto |  |

…………….………., dnia……………2020 r.					          	                                    …………………………………………………………
													              (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)

Tabela nr 3

| PARAMETRY |
| --- |
|  | Defibrylator kompaktowy, przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym (nie dopuszcza się urządzeń modułowych) |
|  | Możliwość teletransmisji 12 odprowadzeniowego EKG za pomocą modemu GPRS do stacji odbiorczych Lifenet w Szpitanym Oddziale Ratunkowym Zamawiającego. |
|  | Urządzenie odporne na kurz i zalanie wodą – minimalna klasa IP44 wg IEC529 lub równoważnej normy |
|  | Aparat odporny na uderzenie i wstrząsy |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim ( w tym opisy na panelu sterowania oraz komunikaty głosowe) |
|  | Zasilanie akumulatorowe i AC 230 V 50 Hz. Min -dwa gniazda na baterie /akumulatory, zasilacz AC w zestawie |
|  | Ilość defibrylacji z energią 360 J przy pracy z 1 akumulatora- min. 200 lub min.160 minut stymulacji |
|  | Czas ładowania akumulatora do pełnej pojemności maks. 3,5 godziny |
|  | Ładowarka akumulatorów wbudowana w defibrylator lub oddzielna |
|  | Możliwość zasilania defibrylatora z instalacji elektrycznej ambulansu: wbudowany lub zewnętrzny zasilacz 12V DC |
|  | Zasilanie sieciowe 230V/50 Hz, integralny lub zewnętrzny moduł |
|  | Funkcja codziennego auto testu, bez potrzeby włączania urządzenia i bez udziału Użytkownika, z wydrukiem potwierdzającym jego wykonanie, zawierającym: datę, numer seryjny aparatu, wynik testu |
|  | Auto test: wykonywany na zasilaniu akumulatorowym, akumulatorowo-sieciowym i sieciowym |
|  | Temperatura pracy w zakresie min. 0 do + 45°C |
|  | Ciężar defibrylatora wraz z akumulatorem oraz łyżkami max 10 kg |
|  | Tryb archiwum: Urządzenie przechwytujące i zapisujące w pamięci wewnętrznej dane pacjenta, zdarzenia (łącznie z krzywymi i uwagami) oraz zapisy krzywych ciągłychoraz zapisy impedancji pacjenta. |
|  | Pamięć: min .360 minut ciągłego monitorowania EKG, min. 90 minut ciągłego monitorowania danych na wszystkich kanałach lub min. 400 pojedynczych zdarzeń z krzywymi. Pojemność pamięci dla jednego pacjenta obejmuje do 200 pojedynczych raportów zdarzeń z krzywymi i 90 minut ciągłego zapisu EKG. |
|  | DEFIBRYLACJA |
|  | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa. Pomiar impedancji klatki piersiowej pacjenta oraz automatycznie dostosowanie natężenia i napięcia prądu, a także czasu trwania fali defibrylacyjnej do potrzeb danego pacjenta. Pomiar impedancji mierzony każdorazowo przy ładowaniu defibrylatora |
|  | Defibrylacja ręczna i półautomatyczna |
|  | Defibrylacja w trybie AED |
|  | Możliwość wykonania kardiowersji |
|  | Kardiowersja elektryczna – synchronizacja z zapisem EKG z łyżek, elektrod, kabla EKG, znacznik synchronizacji widoczny nad załamkiem R elektrokardiogramu |
|  | Energia defibrylacji w zakresie min. 2-360J |
|  | Dostępnych minimum 24 różnych poziomów energii defibrylacji |
|  | Defibrylacja półautomatyczna, możliwość programowania energii 1, 2 i 3 wyładowania min w przedziale od: 150 do 360 J |
|  | Algorytm wykrywający ruch pacjenta w trybie półautomatycznym |
|  | Ładowanie i wyzwolenie energii za pomocą przycisków na łyżkach defibrylacyjnych oraz na płycie czołowej aparatu |
|  | Możliwość defibrylacji dzieci i dorosłych – w zestawie łyżki dla dorosłych i dzieci |
|  | Czas ładowania do maksymalnej energii: do 10 sekund |
|  | Wspomaganie RKO: metronom działający w trybie manualnym i półautomatycznym pracujący w czterech trybach: - pacjent dorosły zaintubowany - pacjent dorosły niezaintubowany - pacjent pediatryczny zaintubowany - pacjent pediatryczny niezaintubowany Bezpośredni dostęp do zmian ustawień(niezabezpieczony hasłem) |
|  | MONITOROWANIE I REJESTRACJA |
|  | Ekran kolorowy LCD z podwójną warstwą ochronną o przekątnej min. 8'' |
|  | Funkcja dobrej widoczności w dużym oświetleniu |
|  | Możliwość wyświetlenia min.: 3 krzywych dynamicznych jednocześnie |
|  | Wbudowany rejestrator termiczny na papier o szerokości min. 100 mm |
|  | Szybkość wydruku: min. 12,5 mm/sek;25 mm/sek.;50 mm/sek. |
|  | MONITOROWANIE EKG |
|  | Monitorowanie EKG z 12 odprowadzeń z analizą zaburzeń rytmu serca |
|  | Monitorowanie EKG z łyżek twardych, elektrod jednorazowych do defibrylacji i kabla EKG. |
|  | Analiza i interpretacja przebiegu EKG w zależności od wieku pacjenta |
|  | Wzmocnienie sygnału EKG na min. 8 poziomach |
|  | Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 20-300 /min. |
|  | Pomiar uniesienia odcinka S-T na każdym odprowadzeniu EKG z możliwością wydruku wyników |
|  | Możliwość transmisji 12 odprowadzeniowego EKG przez telefon komórkowy lub modem do stacji odbiorczej |
|  | Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora |
|  | Układ umożliwiający synchronizację z zewnętrznym kardiomonitorem |
|  | STYMULACJA PRZEZSKÓRNA |
|  | Stymulacja w trybach „na żądanie” i asynchronicznym |
|  | Wyjściowe natężenie prądu, co najmniej w zakresie od 0 do 200 mA |
|  | Częstość stymulacji min. 40 do 170 impulsów na minutę |
|  | PULSOKSYMETRIA |
|  | Defibrylator wyposażony w moduł do pomiaru saturacji |
|  | Możliwość obserwacji krzywej pletyzmograficznej na ekranie Krzywa SpO2 z kontrolą automatycznego wzmocnienia |
|  | Wykres słupkowy natężenia sygnału dynamicznego |
|  | Zakres pomiaru saturacji: minimum 70÷100% z dokładnością nie gorszą niż ±5% |
|  | Pomiar PR w zakresie min. 25-240 ud/min |
|  | Czas uśredniania do wyboru przez użytkownika min. 4,8,12 oraz 16 sekund |
|  | NIEINWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA KRWI |
|  | Minimalny zakres mierzonego ciśnienia od 30 do 240 mmHg |
|  | Odstęp między pomiarami w trybie automatycznym programowany w zakresie min. 2-60 minut |
|  | WYPOSAŻENIE DEFIBRYLATORA |
|  | Kabel EKG 12 odprowadzeniowy |
|  | Kabel do stymulacji przeskórnej / defibrylacji/ kardiowersji |
|  | Łyżki twarde dla dorosłych oraz pediatryczne min. 1 komplet |
|  | Komplet elektrod samoprzylepnych do defibrylacji/stymulacji/kardiowersji dla dorosłych i dzieci |
|  | Torba transportowa na defibrylator i akcesoria |
|  | Uchwyt karetkowy spełniający wymagania normy PN1789 |
|  | Mankiet i wężyk do pomiaru nieinwazyjnego ciśnienia krwi dla dorosłych i dla dzieci |
|  | Czujnik SpO2: - wielorazowy typu klips dla dorosłych - wielorazowy czujnik pediatryczny |
|  | Papier do rejestratora termicznego |
|  | WARUNKI GWARANCJI |
|  | Okres gwarancji minimum 24 miesiące |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy. |
|  | Zagwarantowana dostępność serwisu, oprogramowania i części zamiennych przez co najmniej 10 lat |
|  | Paszport techniczny dostarczony wraz z urządzeniem. Zapoznanie personelu z parametrami i obsługą sprzętu. |

Część nr 4 Aparat USG

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Aparat USG, spełniający wymogi opisane w tabeli nr 4 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | Suma brutto |  |

…………….………., dnia……………2020 r.					          	                                    …………………………………………………………
													              (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)

Tabela nr 4

| Parametry | Warunek graniczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| APARAT USG - ECHOKARDIOGRAFICZNY |  |  |
| Urządzenie fabrycznie nowe, nie było przedmiotem wystaw, ekspozycji, prezentacji itp. | TAK |  |
| Układ formowania wiązki z liczbą efektywnych kanałów cyfrowych powyżej 10 000 000 | TAK |  |
| Min. Zakres częstotliwości pracy aparatu 1,5- 12 MHz | TAK |  |
| Zakres dynamiki powyżej 370 dB | TAK |  |
| Liczba aktywnych gniazd do podłączenia głowic ultrasonograficznych min. 4 | TAK |  |
| Maksymalna waga aparatu – 75 kg | TAK |  |
| Maksymalna szerokość aparatu – 55 cm | TAK |  |
| Regulacja wysokości pulpitu w zakresie min. 25 cm | TAK |  |
| Regulacja obrotu pulpitu wokół osi pionowej w obie strony min. 30° | TAK |  |
| Maksymalna głębokość penetracji min. 50 cm, zależy od sondy i nastaw aparatu | TAK |  |
| Powiększenie obrazu min. 8 x | TAK |  |
| Monitor o przekątnej min. 21” i rozdzielczości min. 1920x1080 | TAK |  |
| Wbudowany w aparat ekran dotykowy do sterowania funkcjami aparatu o przekątnej min. 12” | TAK |  |
| Gniazdo i kable EKG | TAK |  |
| Oprogramowanie do analizy kurczliwości i odkształcenia lewej komory serca z przedstawieniem wyników w formie wykresu i automatycznego wyznaczenia frakcji wyrzutowej | TAK |  |
| Oprogramowanie do StressEcho | TAK |  |
| Oprogramowanie DICOM | TAK |  |
| Videoprinter czarno-biały | TAK |  |
| Moduł zasilania bateryjnego, fabrycznie wbudowany w aparat umożliwiający ponowne uruchomienie aparatu i gotowość do pracy w czasie nie dłuższym niż 20 sekund, przed upływem 20 min. od wyłączenia aparatu lub braku zasilania | TAK |  |
| TRYBY OBRAZOWANIA I PREZENTACJI |  |  |
| B-mode – 2D | TAK |  |
| Częstość odświeżania obrazu 2D min. 1500 obrazów na sek. | TAK |  |
| Obrazowanie poszerzone dla sondy sektorowej przezklatkowej – pole obrazowania na styku ze skórą pacjenta rozpoczyna się od odcinka a nie od punktu jak przy standardowym trybie dla sondy sektorowej | TAK |  |
| M-mode i anatomiczny M-mode na obrazach „na żywo” i na pętlach obrazowych, zapisanych w podręcznej pamięci lub w pamięci CINE, z możliwością wykonywania pomiarów | TAK |  |
| M-mode kolorowy | TAK |  |
| Doppler kolorowy CD | TAK |  |
| Częstość odświeżania obrazu w trybie Dopplera kolorowego min. 700 obrazów na sek. | TAK |  |
| Power doppler | TAK |  |
| Kolorowy Doppler tkankowy z częstością odświeżania obrazu min. 1200 obr/sek | TAK |  |
| Doppler spektralny z falą pulsacyjną PW | TAK |  |
| Prędkość dopplera PW przy zerowym kącie min. 7,5 m/s | TAK |  |
| Zakres regulacji bramki dopplerowskiej min. 1-16 mm | TAK |  |
| Doppler spektralny z falą ciągłą CW | TAK |  |
| Prędkość Dopplera CW przy zerowym kącie min. 12,5 m/s | TAK |  |
| Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, kolorowego Dopplera – CF i Dopplera fali ciągłej – CWD – triplet (2D + CF + CWD) | TAK |  |
| Funkcje postprocessingu dla trybu PW, realizowane na obrazach i pętlach z archiwum: Wzmocnienie Linia bazowa Korekcja kąta Mapy szarości Koloryzacja Oś czasu | TAK |  |
| ARCHIWIZACJA |  |  |
| Pamięć na wbudowanym twardym dysku min. 500 GB | TAK |  |
| Pamięć CINE dla M-mode: 600 s | TAK |  |
| Pamięć CINE dla PW-mode: 2400 s | TAK |  |
| Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych w postaci „surowych danych” – „RAW Data” a następnie odtworzenia ich z funkcjami kontroli obrazu i analizy ilościowej – podobnie jak w trakcie bezpośredniego badania pacjenta oraz w formatach JPEG i AVI na pamięci USB - pendrive | TAK |  |
| GŁOWICE |  |  |
| Sonda sektorowa przezklatkowa o zakresie częstotliwości 1,5-4,5 MHz, liczba fizycznych elementów piezoelektrycznych tworzących obraz min. 280, kąt pola obrazowania min. 120 stopni | TAK |  |
| Sonda liniowa naczyniowa o zakresie częstotliwości min. 3-9 MHz, liczba fizycznych elementów piezoelektrycznych min. 192, szerokość pola skanowania 44 mm +/- 10% | TAK |  |
| Sonda convex o zakresie częstotliwości min. 1,5-6 MHz, liczba fizycznych elementów piezoelektrycznych min. 192 i kąt skanowania min. 70 stopni | TAK |  |
| Paszport techniczny dostarczony wraz z urządzeniem. Zapoznanie personelu z parametrami i obsługą sprzętu. Gwarancja min 24 miesiące | TAK |  |

Część nr 5 Urządzenie do elektrostymulacji przezczaszkowej z wyposażeniem

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Urządzenie do elektrostymulacji przezczaszkowej z wyposażeniem, spełniający wymogi opisane w tabeli nr 5 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | Suma brutto |  |

…………….………., dnia……………2020 r.					          	                                    …………………………………………………………
													              (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)

Tabela 5

| L.P. | PARAMETRY |
| --- | --- |
|  | Urządzenie do elektrostymulacji przezczaszkowej przeznaczony do leczenia depresji, stanów lekowych, bezsenności i bólu |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe |
| 2. | Natężenie prądu w min. zakresie 0 do 600 mikroamperów (μA), skok co 50 (μA) |
| 3. | Częstotliwość min.: 0,5, 1,5 lub 100 Hz (w impulsach na sekundę) w połączeniu ze stałą wartością 0,4 Hz |
| 4. | Średnia częstotliwość powtarzania impulsów min.: 0,8 Hz przy najczęściej stosowanym ustawieniu 0,5 Hz |
| 5. | Rozpiętość/szerokość impulsu: w min. zakresie 0,25, 0,5, 0,75 i 1 sekunda przy wartości 0,5 Hz |
| 6. | Ładunek impulsu: Przy wartościach 600 μA i 0,5 Hz ładunek impulsu może wynosić 150, 300, 450 i 600 mikrokulombów (μC). W odstępach 10-sekundowych całkowity ładunek wynosi 1,5 milikulombów (mC) w każdym kierunku. |
| 7. | Zasilanie bateryjne. Baterie jednorazowe: 2 szt. AA 1,5 V |
|  | Kształt fali: Zakres impedancji, w obrębie którego parametry kształtu fali pozostają ważne wynosi od 100 Ω do 10 KΩ. Kształt fali składa się z bipolarnych asymetrycznych prostokątnych fal przy 50% cyklu pracy, który jest powtarzany cyklicznie. Przy wartości 0,5 Hz powtarzany w odstępach 10-sekundowych. |
| 8. | Wyposażenie: zestaw elektrod z klipsami na uszy, 2 zestawy przewodów zasilających do 4 elektrod, 2 elektrody „inteligentne sondy”, |
| 9. | Płyn zwiększający przewodnictwo, podkłady filcowe do klipsów na uszy min. 250 szt., podkłady do sond przeciwbólowych min. 100 szt., elektrody samoprzylepne min. 4 szt. pas ściągający, futerał oraz 2 baterie AA |
| 10. | Długość aparatu: 11,0 cm +/- 10% Szerokość aparatu: 7,2 cm +/- 10% Masa max 160 g z bateriami |
| 11. | Paszport techniczny dostarczony wraz z urządzeniem. Zapoznanie personelu z parametrami i obsługą sprzętu. |

Część nr 6 Alkomat

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Alkomat, spełniający wymogi opisane w tabeli nr 6 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | Suma brutto |  |

…………….………., dnia……………2020 r.					          	                                    …………………………………………………………
												       	       (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)

Tabela 6

| L.P. | PARAMETRY |
| --- | --- |
|  | Alkomat z bezprzewodową termiczną drukarką. |
|  | Tryby pomiaru: automatyczny i manualny |
|  | Jednostki mierzące: alkomat wyświetla wynik w mg/L, opcja: ‰, µg/100mL, %, g/100mL, mg/mL, mg/100mL, g/210L lub inne |
|  | Min. zakres pomiarowy: 0,000 - 6,300 ‰ (0,000 - 3,000 mg/L) |
|  | Platynowy, dwuwylotowy sensor elektrochemiczny |
|  | 32 bitowy mikrokontroler |
|  | Rozdzielczość wskazań (dokładność wyświetlania): 0,001 |
|  | Dokładność pomiaru: ±5%, |
|  | Zasilanie alkomatu: bateria wielokrotnego ładowania min. 2000 mAh 7,4V |
|  | Możliwość wykonania testu przy użyciu nasadki lejkowej wielorazowego użytku (pomiar bezustnikowy) |
|  | Mocowanie ustników z możliwością obrotu o 360° |
|  | Licznik oraz pamięć pomiarów. Pamięć min. 20 000 pomiarów z możliwością zgrania na komputer |
|  | Obsługa alkomatu w języku polskim |
|  | Funkcja wprowadzania danych osoby badanej |
|  | Ekran: kolorowy, 4 cyfrowy, 3 miejsca po przecinku, podświetlany, dotykowy, o przekątnej min. 2,8" |
|  | System kontroli długości pomiaru sygnalizowany dźwiękiem. Sygnalizacja dźwiękowa: sygnalizacja rozładowania baterii |
|  | Układ kontroli wdmuchiwania powietrza i pobierania próbki. Funkcja automatycznego sprawdzania zawartości alkoholu w czujniku po ostatnim teście. |
|  | Alkomat posiada świadectwo wzorcowania wydane przez Laboratorium Wzorcujące akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat CE - dopuszczający do sprzedaży urządzeń na rynku UE. |
|  | Funkcja automatycznego wyłączania po określonym czasie bezczynności |
|  | Data oraz zegar czasu rzeczywistego |
|  | Karta gwarancyjna zawierająca: dokument potwierdzający kalibrację urządzenia, parametry adiustacji |
|  | Wyposażenie : nasadki lejkowe min 2 szt., ustniki jednorazowe min. 30 szt. każdy pakowany osobno, ładowarka, kabel do połączenia alkomatu z komputerem, ładowarka sieciowa do alkomatu i do drukarki |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |
|  | Drukarka termiczna bezprzewodowa. Drukarka posiada wbudowany moduł bluetooth umożliwiający bezprzewodowy wydruk wyniku pomiaru. Zasilanie drukarki: bateria wielokrotnego ładowania. Protokół wydruku w języku polskim. , karta gwarancyjna do drukarki. |
|  | Paszport techniczny dostarczony wraz z urządzeniem. Zapoznanie personelu z parametrami i obsługą sprzętu. |

Część nr 7 Pompy infuzyjne z wyposażeniem

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Pompy infuzyjne z wyposażeniem, spełniający wymogi opisane w tabeli nr 7 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | Suma brutto |  |

…………….………., dnia……………2020 r.					          	                                    …………………………………………………………
												       	       (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)

Tabela 7

|  | Cechy pompy |
| --- | --- |
|  | Stosowanie strzykawek 2, 5, 6, 10, 12, 20, 30, 35, 50 ml. |
|  | Strzykawki montowane od czoła. |
|  | Automatyczne chwytanie strzykawki |
|  | Ramię pompy niewychodzące poza gabaryt obudowy. |
|  | Klawiatura symboliczna i alfanumeryczna nie dopuszcza się klawiatury wyświetlanej na ekranie pompy. |
|  | Szybkość dozowania w min. zakresie 0,01-2000 ml/h |
|  | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: ml, L, ng, μg, mg, g, μEq, mEq, Eq, mlU, IU, kIU, mIE, IE, kIE, cal, kcal, J, kJ, mmol, mol, z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie, z uwzględnieniem powierzchni pacjenta lub nie, na min, godz., dobę. |
|  | Zabezpieczenie przed gwałtowną zmianą szybkości w trakcie trwania infuzji (miareczkowanie). |
|  | Tryby dozowania: Infuzja ciągła, Infuzja bolusowa (z przerwą), Infuzja profilowa (min. 16 kroków infuzji), Infuzja TPN (narastanie / utrzymanie / opadanie). |
|  | Dokładność infuzji ± 2% |
|  | Programowanie parametrów podaży Bolus-a i dawki indukcyjnej: objętość / dawka czas lub szybkość podaży |
|  | Automatyczna zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania infuzji na skutek alarmu okluzji. |
|  | Możliwość wgrania do pompy biblioteki leków złożonej z procedur dozowania zawierających co najmniej: nazwy leku, 10 koncentracji leku, szybkości dozowania (dawkowanie), całkowitej objętości (dawki) infuzji, parametrów bolusa, oraz dawki indukcyjnej, limitów dla wymienionych parametrów infuzji: miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości spoza ich zakresu. Notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji. Podział biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym, do 40 oddziałów. Wybór oddziału dostępny w pompie. Podział biblioteki dedykowanej oddziałom na 40 kategorii lekowych. Pojemność biblioteki 4000 procedur dozowania leków. |
|  | Dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków. |
| CECHY POMPY |
|  | Ekran infuzji umożliwiający wyświetlenie następujących informacji jednocześnie: nazwa leku, koncentracja leku, szybkość infuzji, informacji, że wartość szybkości infuzji mieści się w zalecanym zakresie lub znajduje się w zakresie limitu miękkiego dolnego lub górnego, podana dawka, poziom limitów dla szybkości infuzji, czas do końca dawki lub czas do końca strzykawki w formie graficznej, kategorii leku wyodrębnionej kolorem, stan naładowania akumulatora, aktualne ciśnienie w linii pacjenta w formie graficznej. |
|  | Ekran dotykowy |
|  | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim |
|  | Regulowane progi ciśnienia okluzji min. 12 poziomów. |
|  | Progi ciśnienia regulowane w min. zakresie 75-900 mmHg. |
|  | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji |
|  | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego |
|  | System alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia. |
|  | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: Zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania. Alarm nieprawidłowego mocowania pomp w stacji, Pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, Automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, Automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, Świetlna sygnalizacja stanu pomp: infuzja, alarm, STOP. |
|  | Mocowanie pojedynczej pompy do statywów lub pionowych kolumn niewymagające dołączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim wyjęciu pompy z stacji dokującej. |
|  | Mocowanie pomp w stacji dokującej niewymagające odłączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim zdjęciu pompy ze statywu. |
|  | Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. |
|  | Historia infuzji – możliwość zapamiętania min. 2000 zdarzeń oznaczonych datą i godziną zdarzenia. |
|  | Klasa ochrony min: II, typ CF, odporność na defibrylację, ochrona obudowy IP22 |
|  | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej |
|  | Czas pracy z akumulatora do 30 h przy infuzji 5ml/h |
|  | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – poniżej 5 h |
|  | Waga max 3 kg |
|  | STACJA DOKUJĄCA |
|  | Możliwość mocowania do 2 pomp infuzyjnych |
|  | Mocowanie stacji do pionowych rur, kolumn |
|  | Zasilanie 12-16 V DC |
|  | System szybkiego mocowania pomp w stacji dokującej – bez konieczności demontażu elementów pompy |
|  | Możliwość szybkiego wyjęcia ze stacji każdej (dowolnej) pompy |
|  | Zasilanie pomp ze stacji dokującej – automatyczne przyłączenie zasilania po włożeniu pompy |
|  | Stacja wyposażona w sygnalizację świetlną, alarmową |
|  | Stacja posiadająca uchwyt do swobodnego przenoszenia |
|  | Stacja wraz z wysięgnikiem do zawieszania pojemników z płynami infuzyjnymi |
|  | STOJAK |
|  | Stabilny stojak umożliwiający łatwe przemieszczanie zestawu urządzeń medycznych |
|  | Podstawa jezdna z możliwością blokowania kół |
|  | Możliwość mocowania stacji z pompami lub innych urządzeń medycznych o wadze do 35 kg |
|  | Paszport techniczny dostarczony wraz z urządzeniem. Zapoznanie personelu z parametrami i obsługą sprzętu. |

Część nr 8 Ssaki elektryczne

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Ssaki elektryczne, spełniający wymogi opisane w tabeli nr 8 | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | Suma brutto |  |

…………….………., dnia……………2020 r.					          	                                    …………………………………………………………
												       	       (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)

Tabela nr 8

| L.P. | PARAMETRY |
| --- | --- |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe |
| 2. | Zasilanie sieciowe 230 V 50 Hz |
| 3. | Ssak na podstawie jezdnej z minimum 4 kółkami, minimum 2 kółka wyposażone w blokadę |
| 4. | Regulacja siły (podciśnienia) ssania |
| 5. | Wskaźnik ciśnienia pracy |
| 6. | Wyposażony w dwie nietłukące butle na wydzielinę o pojemności 2 litry |
| 7. | Możliwość sterylizowania butli |
| 8. | Zbiornik bezpieczeństwa |
| 9. | Max wydajność: 38 l/min |
| 10. | Max podciśnienie: 90 kPa |
| 11. | Poziom hałasu max 39,4 dB |
| 12. | Max waga 21 kg |
| 13. | Wyposażony w zbiornik bezpieczeństwa |
| 14. | Wyposażony przewód ssący silikonowy z zaworem zatrzymującym ssanie min. 1,5 m |
| 15. | Paszport techniczny dostarczony wraz z urządzeniem. Zapoznanie personelu z parametrami i obsługą sprzętu. |

Część nr 9 Wózek do transportu pacjenta leżącego

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Wózek do transportu pacjenta leżącego, spełniający wymogi opisane w tabeli nr 9 | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | Suma brutto |  |

…………….………., dnia……………2020 r.					          	                                    …………………………………………………………
												       	       (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)

Tabela nr 9

|  | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wymaganie | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej | TAK |  |
|  | Konstrukcja wózka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z osłoną o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji (nie osłoniętych tworzywem składającym się w harmonijkę). Platforma leża podzielona na 2 segmenty wypełnione płytami z tworzywa sztucznego ABS przeziernymi dla promieni RTG. | TAK |  |
|  | Platforma leża 2 segmentowa wykonana w formie jednolitego odlewu, zaokrąglona (bez ostrych krawędzi i rogów), łatwa do dezynfekcji, wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków chemicznych i uszkodzeń. | TAK |  |
|  | Podwozie zabudowane pokrywą z tworzywa sztucznego z miejscem do przechowywania rzeczy pacjenta lub dodatkowego sprzętu | TAK |  |
|  | Zintegrowany uchwyt na butlę z tlenem montowany bezpośrednio pod leżem | TAK |  |
|  | Rozstaw pomiędzy kolumnami 130 cm +/- 5 cm | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 318 kg z uwagi na możliwość transportu pacjentów bariatrycznych. | TAK |  |
|  | Długość całkowita wózka 2160 mm +/- 100 mm | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita wózka z opuszczonymi barierkami 775 mm+/- 50 mm | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita wózka z podniesionymi barierkami 965 mm +/- 50 mm | TAK |  |
|  | Wymiary leża (przestrzeń dla pacjenta): długość min. 191 cm, szerokość min. 76 cm | TAK |  |
|  | 2 segmentowe leże całkowicie przezierne dla promieni RTG umożliwiającą wykonanie zdjęć na całej długości leża (od głowy do stóp), | TAK |  |
|  | Min. 5 cm prześwit między platformą leża, a ramą wózka wyprofilowaną, w celu łatwego i bezpiecznego wprowadzania kasety RTG z każdej strony wózka (bez ograniczeń). | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w podziałkę w poprzek i wzdłuż leża oraz wyprofilowaną ramę ułatwiającą pozycjonowanie kasety RTG. | TAK |  |
|  | Składane, ergonomiczne rączki w kolorze czerwonym do prowadzenia wózka zlokalizowane od strony głowy i/lub nóg pacjenta ułatwiające dostęp do pacjenta (m.in. podczas akcji reanimacyjnej). Rączki składane poniżej poziomu materaca. | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w piąte koło kierunkowe z funkcją jazdy swobodnej bądź kierunkowej, realizowaną poprzez uniesienie lub dociśnięcie koła do podłoża. Piąte koło zapewnia znacznie lepsze manewrowanie i sterowanie wózkiem. | TAK |  |
|  | Pojedyńcze koła o średnicy co najmniej 20 cm, antystatyczne, bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem | TAK |  |
|  | Hydrauliczna regulacja wysokości leża dostępna z obu stron wózka, za pomocą dźwigni nożnej w zakresie co najmniej: 61 – 94.6 cm (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca) | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w centralny system hamulcowy, z jednoczesnym blokowaniem wszystkich kół, co do obrotu wokół osi, toczenia i sterowania kierunkiem jazdy, z wyraźnym zaznaczeniem kolorystycznym blokady hamulców i funkcji jazdy kierunkowej. | TAK |  |
|  | Centralny system blokowania kół obsługiwany z obu stron wózka jedną dźwignią nożną, trójpozycyjny – jazda swobodna, jazda kierunkowa, hamulec. | TAK |  |
|  | Barierki boczne chromowane, składane (żółte elementy aktywujące) o wysokości 36 cm i długości 147 cm z gładką, wyprofilowaną powierzchnią tworzywową w kolorze czerwonym ułatwiającą prowadzenie wózka oraz nie rysującą ścian. Barierki boczne chowane pod leże gwarantujące brak przerw transferowych. | TAK |  |
|  | Regulacja segmentu pleców manualna ze wspomaganiem sprężyn gazowych w zakresie od 0(-90(. | TAK |  |
|  | Pozycja Trendelenburga/ anty-Trendelenburga regulowana hydraulicznie w zakresie (17( przy użyciu pedałów nożnych z obu stron wózka | TAK |  |
|  | Minimalny prześwit od podłogi min. 14.5 mm w celu zapewnienia podjazdu mobilnego RTG | TAK |  |
|  | Tuleje na wieszaki infuzyjne lub na inne akcesoria każdym narożu wózka | TAK |  |
|  | Uchwyty na worki urologiczne po obu stronach leża | TAK |  |
|  | Zintegrowana półka na rzeczy osobiste pacjenta | TAK |  |
|  | Listwy odbojowe w kolorze czerwonym zabezpieczające wszystkie naroża wózka | TAK |  |
|  | Możliwość mycia ciśnieniowego wózka | TAK |  |
|  | Odbojniki nad kołami, uchwyty do prowadzenia wózka, listwy tworzywowe barierek oraz listwy odbojowe w kolorze czerwonym w celu łatwej identyfikacji wózka. | TAK |  |
|  | Lekka konstrukcja wózka. Waga wózka bez osprzętu ok. 134 kg. | TAK |  |
|  | Materac piankowy 2 warstwowy, w pokrowcu winylowym, nieprzemakalnym, paro przepuszczalny, o grubości ok. 8 , 10 lub 12 cm, niepalny. Materac mocowany na rzepy, w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie. | TAK |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe |  |  |
|  | Teleskopowy chromowany wieszak infuzyjny 2 częściowy z regulacją wysokości, min. 2 haki. | TAK |  |
|  | Okres gwarancji na wózek |  |  |
| 34. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Min. 24 miesiące |  |
| 35. | Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych | 1 przegląd/rok |  |
| 36. | Instrukcja obsługi i serwisowa w j. polskim | TAK |  |
| 37. | Certyfikaty, Deklaracja zgodności, Dopuszczenie do obrotu | TAK |  |
| 38. | Paszport techniczny dostarczony wraz z urządzeniem. Szkolenie personelu z zakresu obsługi sprzętu. Jeśli wymagane zgodnie z zaleceniami producenta przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji wliczone w cenę oferty (wszelkie koszty związane z ich wykonaniem), końcowy przegląd w ostatnim miesiącu okresu gwarancji (obowiązkiem wykonawcy jest nadzór nad terminowym wykonaniem przeglądów) |  |  |

Część nr 10 Wózek do transportu pacjenta siedzącego

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Wózek do transportu pacjenta siedzącego, spełniający wymogi opisane w tabeli nr 10 | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | Suma brutto |  |

…………….………., dnia……………2020 r.					          	                                    …………………………………………………………
												       	       (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)

Tabela nr 10

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wymaganie | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fotel przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji siedzącej | TAK |  |
|  | Konstrukcja fotela wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo w kolorze białym. | TAK |  |
|  | Wyprofilowane siedzisko i oparcie fotela wykonane z wytłaczanego, zmywalnego tworzywa sztucznego bez szwów i łączeń, o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji. | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 225 kg | TAK |  |
|  | Długość całkowita fotela 1000 mm (+/- 50 mm) | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita fotela 700 mm (+/- 50 mm) | TAK |  |
|  | Wysokość fotela bez stojaka na kroplówki 1100 mm (+/- 50 mm) | TAK |  |
|  | Wysokość fotela ze stojakiem na kroplówki 1900 (+/- 50 mm) | TAK |  |
|  | Szerokość siedziska 550 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
|  | Głębokość siedziska 500 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
|  | Wysokość siedziska od podłoża: 530 mm, od podnóżków: 380 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
|  | Wysokość oparcia pleców 550 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
|  | Długość podłokietników 500 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
|  | Możliwość mycia ciśnieniowego fotela | TAK |  |
|  | Wyprofilowane rączki do prowadzenia fotela powlekane materiałem antypoślizgowym umożliwiające personelowi ustawienie łokci pod ergonomicznym kątem 90° podczas transportu niezależnie od wzrostu personelu. | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w duże pełne koła tylne o średnicy co najmniej 30 cm zwiększające manewrowość fotela, antystatyczne, bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem oraz koła przednie skrętne o średnicy co najmniej 12 cm | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w centralny hamulec nożny uruchamiany jednym dotknięciem stopy. | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w 2 przyciski funkcyjne nożne : hamulec i jazda kierunkowa. | TAK |  |
|  | Odchylane podłokietniki o unikalnej konstrukcji zapewniające wyższy i dłuższy punkt podparcia dla pacjenta ułatwiające wsiadanie oraz zsiadanie z fotela. Podłokietniki odchylane poza oparcie pleców zapewniające lepszy dostęp do pacjenta. | TAK |  |
|  | Automatycznie składane podnóżki z funkcją odwodzenia na boki zmniejszają ryzyko potknięcia i zwiększają dostęp do pacjenta. Podnóżki powlekane wyprofilowanym materiałem antypoślizgowym. | TAK |  |
|  | Kółka przeciwwywrotne wbudowane w ramę fotela zwiększające stabilność i bezpieczeństwo pacjenta i personelu. | TAK |  |
|  | Uchwyt na kartę montowany za oparciem fotela. Otwarta konstrukcja ułatwia czyszczenie uchwytu. | TAK |  |
|  | Uchwyty na worki na mocz montowane pod siedziskiem | TAK |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe |  |  |
|  | Chromowany stojak na kroplówki montowany na stałe, o grubości 2,5 cm. Załączona okrągła końcówka stojaka z min. 5 haczykami. |  |  |
|  | Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego |  |  |
| 28. | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące |  |
| 29. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |
| 33. | Instrukcja obsługi w j. polskim | TAK |  |
| 33. | Certyfikaty, Deklaracja zgodności, Dopuszczenie do obrotu Paszport techniczny dostarczony wraz z urządzeniem. Szkolenie personelu z zakresu obsługi sprzętu. Jeśli wymagane zgodnie z zaleceniami producenta przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji wliczone w cenę oferty (wszelkie koszty związane z ich wykonaniem), końcowy przegląd w ostatnim miesiącu okresu gwarancji (obowiązkiem wykonawcy jest nadzór nad terminowym wykonaniem przeglądów) | TAK |  |

Część nr 11 Wózek dla pacjentów siedzących

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Wózek dla pacjentów siedzących, spełniający wymogi opisane w tabeli nr 11 | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | Suma brutto |  |

…………….………., dnia……………2020 r.					          	                                    …………………………………………………………
												       	       (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)

Tabela nr 11

|  | PARAMETRY |
| --- | --- |
| 1. | Wózek inwalidzki ręczny dla pacjentów siedzących |
| 2. | Składana aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej (podwójny krzyżak) |
| 3. | Maksymalne obciążenie : min. 150 kg |
| 5. | Wyposażony w koła bez dętkowe |
| 6. | Wyposażony w podłokietniki uchylne i wyciągane |
| 7. | Wyposażony w wyciągane i odchylanie na boki podnóżki |
| 8. | Regulacja wysokości płyty podnóżka |
| 9. | Waga całkowita: max 22 kg |
| 10. | Promień zawracania 160 cm +/- 10 % |
| 11. | Regulowana wysokość siedziska od podłoża: min. 3 poziomy |
| 12. | Regulowana głębokość siedziska: min. 2 poziomy |
| 13. | Regulowana wysokość podparcia pod łokieć: min. 3 poziomy |
| 14. | Regulowana głębokość podparcia pod łokieć: min. 3 poziomy |
| 16. | Głębokość siedziska: 49 cm +/- 10% |
| 17. | Długość całkowita z podnóżkiem: 106 cm +/- 10% |
| 18. | Szerokość siedziska: 60 cm +/- 10% |
| 19. | Szerokość całkowita: 81 cm +/- 10% |
| 20. | Wysokość oparcia: 38 cm +/- 10% |
| 21. | Spełnia standardy normy ISO 7176-19 |
| 22. | Pokonywane wzniesienie: min. 9° |
| 23. | Siedzisko i oparcie tapicerowane elastycznym materiałem gwarantującym odpowiednią wytrzymałość dla przewozu osób o wadze powyżej 150 kg |
| 24. | Wyposażony w hamulec dla osoby prowadzącej |
| 25. | Paszport techniczny dostarczony wraz z urządzeniem. Szkolenie personelu z zakresu obsługi sprzętu. Jeśli wymagane zgodnie z zaleceniami producenta przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji wliczone w cenę oferty (wszelkie koszty związane z ich wykonaniem), końcowy przegląd w ostatnim miesiącu okresu gwarancji (obowiązkiem wykonawcy jest nadzór nad terminowym wykonaniem przeglądów) |

Część nr 12 Materac przeciwodleżynowy

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Materac przeciwodleżynowy, spełniający wymogi opisane w tabeli nr 12 | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | Suma brutto |  |

…………….………., dnia……………2020 r.					          	                                    …………………………………………………………
												       	       (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)

Tabela nr 12

| Lp | Parametry | Warunek graniczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Materac powietrzny przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy będący aktywnym wyrobem medycznym terapeutycznym w klasie II a, przeznaczony do profilaktyki i leczenia odleżyn wszystkich stopni (od I do IV) | TAK |  |
|  | Model z produkcji seryjnej, niemodyfikowany dla potrzeb przetargu | TAK |  |
|  | Materac monoblokowy, zbudowany z 16 anatomicznych komór rurowych, poprzecznych wykonanych z PVC, nylonu i poliuretanu. Materac czterostrefowy o wysokości komór od 8,9 cm do 12,7 cm. Komory wyposażone w mocowanie zabezpieczające typu napy. | TAK |  |
|  | Komory napełniające się powietrzem i opróżniane na przemian (co druga) w stałym cyklu 9 – minutowym | TAK |  |
|  | Wysokość materaca max. 18 cm | TAK |  |
|  | Brak wagi minimalnej pacjenta. | TAK |  |
|  | Materac zapewniający nacisk na ciało leżącego poniżej 32 mmHG przez cały czas pracy materaca, tzw. materac niskociśnieniowy. | TAK |  |
|  | Materac układany bezpośrednio na ramie łóżka. | TAK |  |
|  | Materac o wymiarach 190x85x18, dostosowany do standardowego szpitalnego łóżka | TAK |  |
|  | Materac wyposażony w funkcję CPR - spust powietrza w czasie poniżej 20 sek. | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu materaca: - podkład piankowy o wysokości ok. 5 cm zabezpieczony w osobnym pokrowcu zintegrowanym z materacem - podwójny wąż powietrza - pokrowiec zapinany na suwak z okapnikiem - pompka zasilająca | TAK |  |
|  | Materac wyposażony w pokrowiec wykonany z poliuretanu, z okapnikiem, oddychający, przepuszczający parę wodną i powietrze, a nie przepuszczający cieczy (z tkaniny rozciągliwej we wszystkich 4 kierunkach). Spód materaca wykonany z tkaniny antypoślizgowej. | TAK |  |
|  | Materac w pokrowcu z możliwością mycia i dezynfekcji. | TAK |  |
|  | Pompka wyposażona w: - funkcję regulacji ciśnienia w materacu w zakresie do 32mmHg (tzw. niskiego ciśnienia) - funkcję regulacji ciśnienia –płynna regulacja komfortu pacjenta - alarm świetlny - zaczepy do zawieszania na ramie łóżka - waga pompy nie większa niż 1,5 kg | TAK |  |
|  | System przeznaczony dla pacjentów o wadze do 135 kg włącznie, bez wagi minimalnej pacjenta. | TAK |  |
|  | Klasa II a, IP21 | TAK |  |
|  | Materac spełniający obowiązujące normy niepalności PN EN 597-1 oraz PN EN 597-2 | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V 50 HZ. | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w j. pol | TAK |  |
|  | Paszport techniczny dostarczony wraz z urządzeniem. Szkolenie personelu z zakresu obsługi sprzętu. Jeśli wymagane zgodnie z zaleceniami producenta przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji wliczone w cenę oferty (wszelkie koszty związane z ich wykonaniem), końcowy przegląd w ostatnim miesiącu okresu gwarancji (obowiązkiem wykonawcy jest nadzór nad terminowym wykonaniem przeglądów) |  |  |

Część nr 13 Materac przeciwodleżynowy dla pacjentów powyżej 150 kg

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Materac przeciwodleżynowy dla pacjentów powyżej 150 kg, spełniający wymogi opisane w tabeli nr 13 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | Suma brutto |  |

…………….………., dnia……………2020 r.					          	                                    …………………………………………………………
												       	       (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)

Tabela 13

| Lp | Parametry | Warunek graniczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materac powietrzny przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy będący aktywnym wyrobem medycznym terapeutycznym w klasie II a, przeznaczony do profilaktyki i leczenia odleżyn wszystkich stopni (od I do IV) | TAK |  |
| 2. | Model z produkcji seryjnej, niemodyfikowany dla potrzeb przetargu | TAK |  |
| 3. | Materac jednoczęściowy, zbudowany z 16 anatomicznych komór rurowych, poprzecznych wykonanych z PVC, nylonu i poliuretanu. Materac czterostrefowy o wysokości komór od 8,9 cm do 12,7 cm. Komory wyposażone w mocowanie zabezpieczające typu napy. | TAK |  |
| 4. | Komory napełniające się powietrzem i opróżniane na przemian (co druga) w stałym cyklu 12 – minutowym | TAK |  |
| 5. | Materac zapewniający nacisk na ciało leżącego poniżej 32 mmHG przez cały czas pracy materaca, tzw. materac niskociśnieniowy. | TAK |  |
| 6. | Materac układany bezpośrednio na ramie łóżka i posiadający system mocowania, z ruchomą ramą łóżka | TAK |  |
| 7. | Materac o wymiarach 190,5x89x18, dostosowany do standardowego szpitalnego łóżka | TAK |  |
| 8. | Materac wyposażony w uchwyty do mocowania na łóżku oraz w każdym narożu uchwyty do mocowania prześcieradła. | TAK |  |
| 9. | Materac wyposażony w funkcję CPR – zawór szybkiego spustu powietrza w czasie poniżej 15 sek. w kolorze czerwonym dla łatwej identyfikacji. | TAK |  |
| 10. | Możliwość transportu pacjenta na materacu pozbawionym zasilania w czasie do 6 godz. | TAK |  |
| 11. | Na wyposażeniu materaca: | TAK |  |
|  | - podkład piankowy o wysokości ok. 5 cm zabezpieczony w osobnym pokrowcu zintegrowanym z materacem |  |  |
|  | - podwójny wąż powietrza |  |  |
|  | - pokrowiec zapinany na suwak z okapnikiem |  |  |
|  | - pompa zasilająca |  |  |
| 12. | Materac wyposażony w pokrowiec wykonany z poliuretanu, z okapnikiem, oddychający, przepuszczający parę wodną i powietrze, a nie przepuszczający cieczy (z tkaniny rozciągliwej we wszystkich 4 kierunkach). Spód materaca wykonany z tkaniny antypoślizgowej. | TAK |  |
| 13. | Materac w pokrowcu z możliwością mycia i dezynfekcji. Możliwość prania pokrowca w temp. 60º | TAK |  |
| 14. | Pompa ze sterowaniem mikroprocesorowym wyposażona w: | TAK |  |
|  | - system pracy dostosowujący parametry pracy dla realizacji terapii odleżyn do IV (w skali czterostopniowej) stopnia włącznie, |  |  |
|  | - panel sterujący umożliwiający dokonywanie indywidualnych zmian ustawień, modyfikacji parametrów pracy systemu, |  |  |
|  | - funkcję regulacji ciśnienia w materacu w zakresie od 20 do 32mmHg (tzw. niskiego ciśnienia) |  |  |
|  | - funkcję wyboru trybu statycznego i dynamicznego |  |  |
|  | - funkcję maksymalnego napełnienia komór |  |  |
|  | - alarm świetlny i dźwiękowy spadku ciśnienia, |  |  |
|  | - wyłącznik alarmu dźwiękowego |  |  |
|  | - blokada automatyczna funkcji |  |  |
|  | - wskaźnik gotowości materaca do pracy, |  |  |
|  | - podwójny przewód powietrza zakończony szybkozłączkami |  |  |
|  | - filtr przeciwpyłowy |  |  |
|  | - zaczepy do zawieszania na ramie łóżka |  |  |
| 15. | Wydajność pompy nie mniej 8l/min. | TAK |  |
| 16. | Poziom głośności pracy pompy max. 45 dB | TAK |  |
| 17. | Możliwość zawieszenia pompy na szczycie łóżka lub postawienia na płaskiej powierzchni | TAK |  |
| 18. | System przeznaczony dla pacjentów o wadze do 160 kg włącznie, bez wagi minimalnej. | TAK |  |
| 19. | Klasa II a, IP24 | TAK |  |
| 20. | Materac spełniający obowiązujące normy niepalności PN EN 597-1 oraz PN EN 597-2 | TAK |  |
| 21. | Zasilanie 230V 50 HZ. | TAK |  |
| 22. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |
| 23. | Instrukcja obsługi w j. pol | TAK |  |
| 24. | Paszport techniczny dostarczony wraz z urządzeniem. Szkolenie personelu z zakresu obsługi sprzętu. Jeśli wymagane zgodnie z zaleceniami producenta przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji wliczone w cenę oferty (wszelkie koszty związane z ich wykonaniem), końcowy przegląd w ostatnim miesiącu okresu gwarancji (obowiązkiem wykonawcy jest nadzór nad terminowym wykonaniem przeglądów) | TAK |  |

Część nr 14 Zestaw komputerowy

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Zestaw komputerowy, spełniający wymogi opisane w tabeli nr 14 | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | Suma brutto |  |

…………….………., dnia……………2020 r.					          	                                    …………………………………………………………
												       	       (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)

Tabela nr 14

|  | PARAMETRY |
| --- | --- |
| 1. | Zestaw komputerowy |
| 2. | Przeznaczenie: biurowy |
| 3. | Procesor o wydajności mierzonej w PASSMARK’u (dane ze strony https://www.cpubenchmark.net na dzień 04.12.2020 ) nie mniejszej niż 6500 punktów, |
| 4. | Pamięć RAM: 8GB, |
| 5. | Dysk twardy 1: 240GB SSD m.2 |
| 6. | Dysk twardy 2: 1000GB HDD |
| 7. | System operacyjny: kompatybilny z używanym w Powiatowym Szpitalu w Iławie oprogramowaniem (SimpleERP firmy Simple, CliniNET firmy CompuGroup Medical Polska, Lab3000 firmy Infopublishing), umożliwiający pracę w domenie Active Directory i zaawansowaną obsługę użytkowników , posiadający wsparcie producenta (aktualizacje). |
|  | Monitor |
| 8. | Rozdzielczość: min. FHD |
| 9. | Przekątna: min. 27” |
| 10. | Złącza: kompatybilne z oferowanym komputerem |
| 11. | Rodzaj matrycy: IPS |
| 12. | Gwarancja min 24 miesięcy |

Część nr 15 Urządzenie wielofunkcyjne

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Urządzenie wielofunkcyjne, spełniający wymogi opisane w tabeli nr 15 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | Suma brutto |  |

…………….………., dnia……………2020 r.					          	                                    …………………………………………………………
												       	       (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)

Tabela nr 15

|  | PARAMETRY |
| --- | --- |
| 1. | Urządzenie wielofunkcyjne laserowe |
| 2. | Funkcje: drukarka, skaner, fax, |
| 3. | Interfejsy: USB, LAN, |
| 4. | Szybkość druku: 35 str./min, |
| 5. | Duplex: tak, |
| 6. | ADF: tak, |
| 7. | podajnik papieru: min. 350 arkuszy, |
| 8. | wydajność min. 75000 str/miesięcznie, |
| 9. | Obsługiwane formaty nośników: A4,A5, A6, B5(JIS), DL (koperta), koperty B5, koperty C5 |
| 10. | Gwarancja min. 24 miesiące, |
| 11. | Sterowniki: Windows 7/8/8.1/10/Linux (Centos 6/7). |

Część nr 16 Telewizor

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Telewizor, spełniający wymogi opisane w tabeli nr 16 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | Suma brutto |  |

…………….………., dnia……………2020 r.					          	                                    …………………………………………………………
												       	       (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)

Tabela nr 16

| L.P. | PARAMETRY |
| --- | --- |
| 1. | Telewizor LED 3D fabrycznie nowy |
| 2. | Ekran: min. 50 cali / 126 cm, 16:9 |
| 3. | Rozdzielczość min. Full HD, 1920 x 1080 |
| 4. | Technologia 3D |
| 5. | Tuner DVB-C - cyfrowy kablowy, DVB-T/T2 - cyfrowy naziemny, DVB-S/S2 - cyfrowy satelitarny, analogowy |
| 6. | Min. Moc głośników 2 x 8 W |
| 7. | Funkcje sieciowe i multimedialne: Smart TV, Wi-Fi, DLNA, przeglądarka internetowa, nagrywanie na USB |
| 8. | Procesor 4-rdzeniowy |
| 9. | Informacje dodatkowe: menu w języku polskim |
| 10. | Wejścia /wyjścia: Liczba złączy HDMI min.2, Liczba złączy USB min.2, Złącze EURO 1, Złącze Ethernet (LAN), wejście komponentowe, cyfrowe wyjście optyczne, wyjście słuchawkowe. |
| 11. | Zasilanie 220 - 240 V 50/60 Hz |
| 12. | Wyposażenie: okulary 3D min. 2 pary |